# 克州人民医院高压氧舱等设备维保项目一包技术要求

# 全院空气消毒机维保服务要求

- 空气消毒机服务内容：

全院空气消毒机240台，以下表格仅为参考，中标后以服务期实际盘点数量为准。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气消毒机器 | 240台 | 肯格王、老肯、奥洁、新华，巨光等 |

1.空气消毒机主要类型有柜式机、挂式机，移动式，吸顶式等。

2.品牌众多涵盖国内各大品牌（肯格王、老肯、奥洁、新华等）。使用年限差别较大，部分空气消毒机使用年限超过10年。

3.每年两次维护保养：一次大保养：更换所有的过滤器及不合格的紫外线灯管，整机清洁；一次常规保养：清洁初效过滤器，更换不合格的紫外线灯管，整机清洁,确保设备设施的正常运行。

4.空气消毒机的故障维修:及时响应和处理设备设施故障,进行维修或更换损坏的部件,确保设备设施正常运转。

5.空气消毒机的紧急维修:对于突发的设备设施故障,及时赶到现场进行抢修,确保设备设施的安全稳定运行。

6.空气消毒机的性能改善:根据设备设施的实际情况,提出相应的性能改善方案,提高设备设施的使用效率和可靠性。

7.空气消毒机的技术支持:为设备设施的操作人员提供必要的技术培训和支持,提高设备设施的操作水平。

9.考核标准：评分制--服务后各科室评价为主要依据。每年服务结束后对各科室进行匿名评价。满意度低于80%视为不合格，不合格的采购人有权解除合同。

（二）服务要求：

1、要求提供的维修服务(签约的全院空气消毒机等):对空气消毒机进行定期保养维护，保障设备正常运行;对发生故障的设备进行检测，诊断问题并修复;对于保内设备，联系厂商维修;过保的空气消毒机维修，维修服务包含所有配件更换；

2、要求免费提供空气消毒机所有配件及耗材(初效过滤棉、中、亚高、高效过滤器、紫外线灯等)的更换；

- 要求提供应急预案，当出现大范围内的设备故障或重要部门核心设备故障时，保证人员、设备能及时解决出现的问题；

- 要求每季度对维保范围内所有设备进行一次巡检及保养，每半年一次保养（大保养：更换所有的过滤器及不合格的紫外线灯管，整机清洁等），并提供由双方相关负责人签字确认的巡检报告；

- 服务响应时间:每周一至周日全天7*24小时服务，2分钟内电话响应，1小时内到达现场有效维修处理；(要求投标人提供承诺函)

- 要求投标人提供完成故障诊断、排除等维修工作所需的专用工具；

- 要求投标人承诺在维护过程中，因操作失误(设备本身问题除外)导致院方硬件损坏，须承担损失产生的所有费用(要求投标人提供承诺函);

- 在维护设备过程中，若无法在短时间内现场修复，要求投标人提供同性能的设备替换(要求投标人提供承诺函)；

- 要求投标人承诺在维护工作中使用的配件、耗材等是正品，如有因配件、耗材等质量问题导致的损失，由投标人承担(要求投标人提供承诺函)；

- 要求投标人配备≥2名维保工作人员，投标人项目维保人员应配备相应的职业资格证书（包括但不限于医疗器械维修资格证）。具备相关证书的人员应服务于本项目。更换项目维保人员应经院方确认，并提供相关证件。经院方同意方可进行更换；

- 投标人项目维保人员应从事过相关空气消毒机维保维修、维保工作，工作年限不低于3年，熟悉空气消毒机维修维保。

- 投标人在服务期间，在招标人两次提出书面意见后仍不能达到要求的，招标人有权无条件解除合同，并要求投标人赔偿相应损失(要求提供承诺函)

- 提供详细维保服务方案。

全院液氧罐（含集中供气系统及设备带）维保技术参数

一、维保内容

全院供氧系统、正压空气系统、设备带（气体终端、呼叫系统）的维护保养，在用液氧站内设备、管道、阀体、压力表，附属设备带上氧气终端、负压吸引终端、空气终端，连接各科室设备管道、楼道内的二级减压箱、病区吊塔、病房设备带等的维护和检测。

具体维保要求

（一）中心供氧（液氧储罐）系统

1.数量与分布：总院区：2 套；东院区：2 套；

2.维保技术要求

2.1 保证所有液氧罐正常运行。

2.2防腐与表面处理：罐体表面出现锈蚀时，进行喷砂除锈，采用聚氨酯专业漆进行防腐层涂刷。

2.3 安全附件维护：负责对罐体、安全阀、压力阀、压力表、计量表等强制校验，校验机构需具备检测资质，校验后贴标并提交证书；压力传感器定期校准。

3.附属设备（汽化器，管路，阀体，安全阀，压力表等）维保。

3.1 汽化器：定期检查翅片结冰情况并进行处理。

3.2 液位计：定期清洁、更换。

（二）气体管道系统

1.系统参数：气体管道系统包含两个院区中心供气处至各病区设备带前的所有气体管道。

2.压力范围：保证气体压力符合医院医疗设备和临床护理的用气要求。

3.维保技术要求

3.1 应急响应：轻微泄漏必须在不影响临床用气的情况下尽快修复，提前跟临床科室沟通到位；重大泄漏须及时上报医院，并根据应急预案启动应急响应。

（三）二级减压箱

1.设备参数

1.1 分布：总院区及东院区

1.2 性能指标：保证气体压力符合医院医疗设备和临床护理的用气要求。

2.维保技术要求

2.1 维修服务：负责二级减压箱过滤器、减压阀、压力表等部件的维修。

2.2 过滤器故障后及时更换。

（四）其他设备设施

1.气体压力显示系统：负责病区内部护士站的气体压力显示系统的维护维修更换工作，确保压力显示正常，无异常报警。

2.属于管理范围内的其他设备设施。

（五）设备带（含气体终端及呼叫系统）

1.数量与分布：总院区：1号楼（门诊楼）、2号楼（外科楼）、3号楼（内科楼）；东院区：康养楼；覆盖医院所有区域的设备带（含气体终端、线槽等组件）及呼叫系统（含床头呼叫器、卫生间紧急呼叫器、护士站主机、走廊显示屏、分机线路等）

2.维保技术要求

2.1 设备带及呼叫系统故障响应及时率 100%，紧急故障修复率 100%；

2.2 预防性维护覆盖率 100%，减少突发故障；

2.3 符合《医用气体工程技术规范》（GB 50751）、《医院呼叫系统通用技术条件》（YY/T 0708）等国家 / 行业标准。

3.日常维护与巡检要求

3.1. 设备带（含病区吊塔）日常维护

维护项目：气体终端（氧气、负压吸引、压缩空气等）：检查接口是否松动、有无泄漏，终端盖是否完好；附加组件：线槽盖板是否闭合，表面有无污渍 / 损坏；气体管路：检查管路固定是否牢固，有无变形、锈蚀，与墙体 / 设备带连接是否密封。气体压力检测：用专用压力表检测各气体终端输出压力（如氧气终端压力 0.4MPa±0.04MPa），确保符合医用气体标准；

结构稳定性：检查设备带与墙面固定件（螺丝、支架）是否松动，承重能力是否达标（≥5kg）。

3.2 呼叫系统日常维护

维护项目：终端设备：床头/卫生间呼叫器按键是否灵敏（按压力度≤5N），呼叫灯是否正常闪烁；护士站主机：显示是否清晰（无花屏、黑屏），语音通话是否清晰（无杂音、延迟≤1s），报警音量是否可调（≥60dB）；线路检测：呼叫系统线路（含隐蔽线路）有无破损、老化，接头是否牢固，抗干扰能力（避免与强电/射频设备冲突）；功能测试：模拟多终端同时呼叫（≥5个），主机是否准确显示呼叫位置、优先等级（如卫生间呼叫＞床头呼叫），挂断/复位功能是否正常等。

（六）正压空气系统

1.数量与分布：总院区：空气螺杆压缩机（阿特拉斯 ）2台，配套冷冻干燥机2台；

2.维保技术要求

2.1 保证设备的运行正常进行记录并保持设备表面干净，启动前检查运转时间及油位，显示面板上的显示状态，压力设定，储油桶排水，检查油温、噪音等。

2.2定期检查干燥机自动排水，水是否正常排出，如动作不顺须对自动排水器进行清洗。

2.3每年更换空气过滤器、油过滤器、油分离芯、机油等。

2.4 保证冷冻干燥机正常运行，冷媒不够则补充。

2.5 关于主机大修：运行20000小时以上的主机机头由供应商维护人员根据巡检、设备声音、振动确定使用情况，如需更换配件的要求出具书面情况说明，经双方签字同意后方可维修更换，供应商免收维修费用，材料费由医院按实际成本价支付，维修需提前以书面形式告知，由管理科室确定停机时间。

（三）维护具体维护响应：

1、维保供应商开通365天24小时服务咨询热线，通讯联络畅通，随叫随到，维修及时，解决排除故障。否则一切后果由供应商承担，如发生一次通讯联络不畅通，或通知后30分钟内不到现场的，出现一次扣除当年维保费用的千分之五，以此类推。

2、如设备故障严重，维保供应商无法在24小时排除时，应及时写出书面处理意见给予医院方。

3、在维保期内，保证医院机器正常使用；维保人员具有电子技术及通讯方面的基本知识和维修技能的基本常识。项目维修人员必须具备经主管部门培训考核颁发的压力容器专业上岗证，中标后需向医院提供上岗证原件或加盖公章的复印件以备查验。

- 4、维保供应商按要求进行设备巡检，检查维护机器，并有经双方签字认可的维护巡检文字记录资料；

5、维保供应商保证使用正品原装配件，因配件引起的故障损失由维保供应商承担；

- 维保人员遵守医院相关规章制度和规定，不得出现违规现象；按时完成交办的临时工作，不得出现推脱现象。

- 7、★服务团队：≥1名持证上岗人员须具备压力容器操作证（焊工资质、电工证）等证件（如未提供压力容器操作证作废标处理）。

- 8、供应商配合协助医院完成各种检查和评价等工作。

9、维保服务必须符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012、《中国药典》、《医疗器械监督管理条例》、《特种设备监察条例》、《医院医用气体系统运行管理》、WS435-2013及按照设备使用说明书维护保养。

- 高压氧舱维修采购技术参数

| 序号 | 检测项目 | 具体检测维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 舱体部分 |  |
| 1、 | 舱门 | 开启是否灵活，密封条有无破损，锁紧装置（或碰锁） 是否动作可靠，连通阀开关是否灵活、无泄漏。（每 季度检修≥1次） |
| 2、 | 递物筒 | 内外门盖及连通阀开关灵活、无泄漏；密封圈无老化 破损；警示牌完整清晰；压力表指示准确并在检定有 效期（一年）内；安全联锁装置动作可靠，其锁定压 力≤0.02MPa，复位压力≤0.01MPa。（每季度检修≥1次） |
| 3、 | 递物筒密封圈 | 检查递物筒密封圈（每季度检修≥1次） |
| 4、 | 观察窗有机玻璃 | 检测观察窗有机玻璃是否有纹银（每季度检修≥1次） |
| 5、 | 摄像窗玻璃 | 检测摄像窗玻璃（每季度检修≥1次） |
| 6、 | 安全阀 | 安全阀启闭是否灵活，起跳压力和回座压力是否符合 规定要求，是否在定检有效期内，并负责每年的送验 工作，且承担检测费用。 |
| 7、 | 安全接地 | 舱体与接地体连接可靠、无锈蚀，接地电阻≤4 Ω。 （每季度检修≥1次） |
| 8、 | 应急卸压装置 | a ) 应急卸压阀开关灵活，无泄漏；安全警示和开关 指示牌完好清晰。（每季度检修≥1次） |
| 9、 | 应急卸压装置 | b ) 每个舱室的应急卸压时间均应符合以下要求：在 舱室最高工作压力下，打开应急排气阀及其它排气阀,使舱压降至 0.01MPa 的时间小于 2.5min（每季度检修≥1次） |
| 10、 | 舱内照明 | 采用氧舱专属定制冷光源灯管，灯具完好无缺损；舱 内照度≥60Lx，照度不均匀度≤60%。（每季度检修 ≥1次） |
| 11、 | 接近开关按钮 | 采用无触点、防爆型，接通和断开动作可靠，安全警 示标记完整清晰。（每季度检修≥1次） |

| 12、 | 供气管道及消音 器 | 供气管道是否完好，消音器吹扫清洗（每季度检修≥1次） |
| --- | --- | --- |
| 二、 | 控制台部分 |  |
| 1、 | 电气开关 | 开关灵活，接触可靠，无异常声音和严重打火现象。 （每季度检修≥1次） |
| 2、 | 压力表 | 指示和回零准确，氧气压力表的“禁油 ”标记明显清 晰，并在定检有效期内，并负责每年的送验工作，且 承担检测费用。 |
| 3、 | 流量计 | 无破损，无泄漏，调整旋钮灵活，浮球无卡死现象。 （每季度检修≥1次） |
| 4、 | 温控仪 | 集体和传感器完好无损，随舱内温度变化示值显示正 常。（每季度检修≥1次） |
| 5、 | 八画面分隔器 | 确保其显示正常，达到正常监视效果（每季度检修≥1次） |
| 6、 | 应急电源 | 充放电工作正常，市电中断时能够自动投入，供电（同 时支持测氧仪、对讲机、应急照明）时间不小于 30min。 （每季度检修≥1次） |
| 7、 | 对讲系统 | 保证舱内外通话正常，不存在传音，使操舱人员更清 楚地的了解患者的需求。（每季度检修≥1次） |
| 8、 | 氧舱专用手操器 控制系统 | 数码管是否显示正常，调节量是否达到规定数值，气 动阀是否按照规定数值的量打开或关闭（每季度检修≥1次） |
| 三、 | 供 排 气 系 统 |  |
| 1、 | 空压机 | 复盛空压机是否运行正常（每季度检修1次，每年进 行≥1次保养，保养包括更换空滤、油滤、专用高级冷 却液） |
| 2、 | 储气罐等罐体 | 罐体排污（每周排放一至二次） |
| 3、 | 气动阀定位器 | 确保微机系统运行稳定（每季度检修≥1次） |
| 4、 | 呼吸调节器 | 呼吸调节器是否顺畅，有无阻力，是否存在漏氧，确 保达到安全使用（每季度检修≥1次） |
| 5、 | 空气过滤器 | 更换内部填料以及密封圈，完成后做气密性试验，确 保达到安全使用。（内部填料每年更换一次） |
| 6、 | 蓝白软管 | 蓝白软管无断裂、无泄漏，是否存在老化现象（每季 度检修≥1次） |
| 7、 | 排氧检修 | 排氧过滤器清洗，确保达到安全使用性能（每季度清 洗一至二次） |
| 8、 | 管路气密性 | a ) 与储气罐相连的供气管路在储气罐最高工作压力下，泄露率≤0.5%h。（每季度检修≥1次） |

| 9、 | 管路气密性 | b ) 非与储气罐相连的供气管路在舱体最高工作压力 下，泄露率≤6%h。（每季度检修≥1次） |
| --- | --- | --- |
| 10、 | 管路阀件 | 开关灵活可靠，无堵死、无泄漏、无破损。检测维护。 （每季度检修≥1次） |
| 11、 | 法兰及螺纹连接 点 | 连接牢固，无松动、无锈蚀、无泄漏，密封件完好无 损。（每季度检修≥1次） |
| 四、 | 供排氧系统 |  |
| 1、 | 管路阀件 | 管路系统中截止阀的动作应灵活可靠、无泄漏（每季 度检修≥1次） |
| 2、 | 管路气密性 | a ) 高压供氧管路在系统最高压力下，泄露率≤ 1.0%h。（每季度检修≥1次） |
| 五、 | 空调系统 |  |
| 1、 | 空调系统 | 室内机、室外机组和外置电机开启运转正常，制冷、 制热效果明显。（每季度检修一次） 注：因根据国标要求，该空调系统为氧舱专业定制。 |
| 六、 | 监控系统 |  |
| 1、 | 摄像头 | 检测调整摄像头、画面清晰（每季度检修≥1次） |
| 2、 | 监视器画面 | 观察清晰（每季度检修≥1次） |
| 七、 | 电气系统 |  |
| 1、 | 电气元件、线缆 | 对整体电气元件、线缆进行检测维护。含空压机、控 制台、照明、监控、空调、 隔离变压器、对讲机、 测氧仪、应急呼叫。（每季度检修≥1次） |
| 八、 | 水消防系统 |  |
| 1、 | 消防水罐 | 消防水罐换水排污，罐体冲洗并更换消防水（每季度 检修≥1次） |
| 2、 | 控制阀门 | 检修舱内外手动水喷淋控制阀门。（每季度检修≥1次） |
| 3、 | 测试 | 喷淋测试及气密性测试（每季度检修≥1次） |
| 4、 | 试验 | 对消防水系统进行水喷淋试验（每季度检修≥1 次） |
| 九 | 微机自动化控制 系统 |  |
| 1、 | 程序 | 微机控制程序确保安全工作（每季度检修≥1次） |
| 2、 | 电磁阀 | 气源电磁阀能有效控制（每季度检修≥1次） |

| 3、 | 运行曲线 | 氧舱运行平稳，运行压力与预设方案吻合（每季度检 修≥1次） |
| --- | --- | --- |
| 4、 | 其他功能 | 氧浓度按照预定上限报警，并通风换气。 语音播放按照预设时间播放；（每季度检修≥1） |
| 5、 | 系统升级 | 随厂家更新配置 |
| 十 | 其他 |  |
| 1、 | 上述系统中保养清单内容的配件出故障将免费进行更换，设备系统依照 国家要求进行检修及更换。上述设备如有不全，以科室实际项目为准， 所有维修维保产生的费用、检测费等均由中标方负责 |  |
| 2 | 派常驻工程技术人员，并设立常用备件库，提供 7*24 小时免费技术支持， 配置具备维修资质的固定工程师≥2 人，本设备维修经验≥5年 |  |
| 3 | 每次维修保养时，工程人员通知科室，且保修期最后一个月需双方人员在场对设备进行全面保养，在此过程中发现的问题，不论大小，一律彻 底修复。每次都要做好维修、保养记录，并留存影像资料，设备的性能 指标需满足临床诊断治疗要求和设备使用的安全性要求，并由双方共同签字确认。 |  |
| 4 | 所换备件必须是全新（原厂）合格的产品，并满足设备运行要求, 因所换备件造成的设备故障及医院损失，由中标方全权负责。 |  |
| 5 | 中标方在合同签订后一次性配备不低于价值 5 万的设备配件 |  |
| 6 | 设备配件出现故障，非定制产品将 7 日内到货，定制产品 12 日内到货，且全部免费。 |  |
| 7 | 软硬件及工作站免费安全升级，并开放维修密码等 |  |
| 8 | 提供 24 小时远程技术支持及临床应用支持，签署信息系统数据安全保密承诺书。 |  |
| 9 | 维修响应时间：20 分钟内电话响应，2 小时内工程师到达现场，一般故 障 24 小时内维修完毕，每周≥1 次对使用科室进行回访 |  |
| 10 | 保修的设备正常开机率≥95% （一年按 365 天计算），且单次维修不能超过 1 天，否则设备维修占用日期每增加一天，保修时间往后顺延七天。 |  |
| 11 | 维修工程师提供每年至少 2 人次的专业培训，并提供培训证明材料。 |  |
| 12 | 每年制定临床使用人员的使用维护培训计划，按计划进行培训并提供记录。 |  |
| 13 | ★维保期内负责设备及其附件的定期强制检测（含年检及六年期全面大检），保证设备使用安全。 |  |
| 14 | ★服务团队：≥1名持证上岗人员需提供氧舱维护保养R3证。 |  |
| 15 | ▲维保操作人员必须具有《特种设备作业人员证》，作业项目需包括的固定式压力容器操作（R1）和特种安全管理（A）。 |  |

生物安全柜及压力容器维保技术参数

- 一、生物安全柜维保要求：

- 1.所有生物安全柜和超净化台均需进行由中标人负责检测，相关费用由中标人承担，检测完毕提供相关设备的CMA检测报告。

- 2.检测项目需求。生物安全柜的检测项目包括但不限于：1）高效过滤器完整性；2）下降气流平均风速； 3）流入气流平均风速；4）气流模式；5）外观。超净工作台的检测项目包括但不限于：1）外观；2）空气洁净度（悬浮粒子）； 3）风速。

- 3.维保项目需求。生物安全柜进行一次全面的维护保养，内容包括但不限于：1）柜体清洁与保养（含前窗玻璃）；2）前窗操作口控制系统保养维护（含悬挂、报警、连锁系统）；3）柜体水平度调节；4）风机、电机维保（含风机测速、机械润滑）；5）管路维保（含风管检查维护、电路检查等）；6）集液槽清洁保养；7）送风过滤系统除尘清扫。8）中标人负责定期进行巡查（至少一月≥1次，如遇沙尘天气，巡查周期缩短至一周一次），免费更换过滤网等相关耗材。

- 4.维修项目要求：生物安全柜出现故障应在接到通知后 1 小时内赶到现场进行处理24小时内排除故障。大的故障2日内完成修复，如需更换配件，以原厂配件到达用户现场开始计时。如有特殊情况，必须提前与院方进行沟通，得到院方认可后方能改变到达现场时间。

- 5.其他事项。若检测过程中发现检测指标不合格，需及时通知设备科和临检中心，并进行维修、调试或更换高效过滤器等。

- 6.注意事项。中标人提供上述生物安全柜的检测服务的检测人员应具备一定的专业背景或生物安全相关知识的培训，严格按规范程序操作。进入我中心实验区域检测时，必须严格遵守我中心的相关规章制度，并执行实验室生物安全相关规定。

7.培训服务：维保期间，免费为院方提供多次培训服务，包含：设备操作、设备故障判断、设备使用耗材问题处理等；出现院内人员变更，也应当进项二次培训，不得收取任何费用。

（生物安全柜明细：）（需分项报价）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜（双人全排B2型） | BSC-1500IIB2 | BSC15B211102526B | 4楼 PCR实验室 |
| 2 | 生物安全柜（双人全排B2型） | BSC-1500IIB2 | BSC15B211102541B | 3楼结核实验室 |
| 3 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡB2-X | BSC15B20051234 | 4楼 PCR实验室 |
| 4 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡB2-X | BSC15B20051338 |  |
| 5 | 二级生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | BSC15B1904211 | 4楼 微生物实验室 |
| 6 | 二级生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | BSC15B1904207 |  |
| 7 | 生物安全柜 | BSC-1500II B2-X | BSC15B20094160 | 定点医院 |
| 8 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | BSC15B20094216 | 输血科 |
| 9 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | BSC15B20094199 | 3楼 检验科 |
| 10 | 医用超净工作台 | BBS-SDC | BBSY15111V1912738D | 3楼 PCR室 |
| 11 | 医用超净工作台 | BBS-SDC | BBSY15111V20081331D | 4楼 PCR室 |
| 12 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡB2-X | BSC15B230500392B | 3楼 PCR室 |
| 13 | 生物安全柜 | PCR2500 |  | 发热门诊 |

二、高压灭菌器维保技术要求：

1、定期检定

按照国家标准及特种设备相关要求，免费定期拆卸压力表和安全阀并送至指定机构进行检定，并出具检定报告。如遇检定不合格时，负责对不合格设备进行维修或更换配件，使设备达到要求，并通过检定。

2、预防性维护

外观检查：定期（一个月内）检查设备的外观是否有损坏、划痕、腐蚀等情况，清洁设备表面，确保无灰尘、污渍和杂物堆积。检查柜门密封胶条是否完好，有无老化、变形或破损，保证密封性能良好。

内部清洁：定期（一个月内）清理灭菌腔室，去除内部的水垢、锈迹和残留的污渍。清洁排水管道，防止堵塞，确保排水顺畅。

过滤器维护：定期（一个月内）检查并更换相关过滤器，确保进入过滤装置完好，防止污染灭菌物品和影响设备性能。

润滑与紧固：定期（一个月内）对设备的机械传动部件，如门铰链、轨道等进行润滑，确保操作顺畅。检查各部件的连接螺丝是否松动，进行紧固，防止因松动导致设备故障。

电气系统检查：定期（一个月内）检查电源线是否破损、老化，插头插座是否接触良好。检测设备的接地是否可靠，确保操作人员的安全。检查电路中的继电器、接触器等电器元件，查看是否有过热、打火等异常现象，及时更换损坏的元件。

蒸汽系统维护：定期（一个月内）检查蒸汽管道是否有泄漏，阀门是否灵活可靠，对蒸汽疏水器进行检查和清理，确保其正常工作，能及时排出冷凝水，防止蒸汽管道积水影响灭菌效果。

3、故障维修

快速响应：当设备出现故障时，维保人员能够在规定时间内（2小时内）到达现场进行维修，减少设备停机时间。

故障诊断：通过专业的检测工具和方法，准确判断故障原因，确定故障部件。

部件更换：及时更换损坏的部件，如加热元件、传感器、控制器等，确保设备恢复正常运行。对于一些关键部件，如压力传感器、温度传感器等，要保证更换的部件质量可靠，符合设备的技术要求。

系统调试：在更换部件后，对设备的相关系统进行调试，如温度控制系统、压力控制系统等，确保设备各项参数恢复正常，运行稳定。

4、耗材和易损件免费更换（含配件）

耗材管理：建立耗材库存管理系统，确保常用耗材如密封圈、过滤器、润滑油等有足够的库存，以便及时更换。

易损件更换：根据设备的使用频率和运行状况，定期更换易损件，如加热管、风扇、门封条等，预防因易损件损坏导致的设备故障。

5、技术支持与培训

技术咨询：提供设备操作、维护、故障排除等方面的技术咨询服务，解答使用过程中遇到的问题。

培训服务：为操作人员提供定期的培训，包括设备的操作规程、安全注意事项、日常维护要点等内容，提高操作人员的技能水平，确保设备的正确使用和维护。

高压灭菌器设备明细：（需分项报价）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B10011 | BKQB100112009013 | 四楼PCR |
| 2 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B10011 | BKQB100112009017 | 四楼PCR |
| 3 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B10011 | BKQB100112009012 | 四楼PCR |
| 4 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B10011 | BKQB100112009011 | 结核实验室 |
| 5 | 立式灭菌器 | LMQ.C | 2019F968 | 四楼微生物 |
| 6 | 立式灭菌器 | LMQ.C | 2019F983 | 四楼微生物 |
| 7 | 普通卧式压力蒸汽灭菌器 | XGL.CD300 |  | 三楼检验科 |
| 8 | 立式灭菌器 | LMQ.C |  | 发热门诊 |
| 9 | 立式灭菌器 | LMQ.C |  | 东院 |
| 10 | 立式灭菌器 | LMQ.C | 2018X573 | 结核实验室 |
| 11 | 立式灭菌器 | LMQ.C |  | 输血科 |

UPS维保技术参数

1、设备检查

外观检查：定期（一个月内）查看UPS主机及电池组的外壳是否有损坏、变形、腐蚀等情况，检查设备表面是否有灰尘、污渍，确保设备外观整洁。同时，定期（一个月内）检查设备的显示屏、指示灯等是否正常显示，按钮操作是否灵敏。

连接部件检查：定期（一个月内）检查UPS主机与输入输出电源线路、电池组之间的连接是否牢固，有无松动、氧化、过热等迹象。确保各连接点接触良好，防止因接触不良导致的故障。

内部部件检查：定期（一个月内）打开 UPS 主机机箱，检查内部电路板、电容、电阻、继电器等部件是否有明显的损坏、烧焦、鼓包等现象。查看散热风扇是否正常运转，散热通道是否畅通，有无积尘影响散热。

2、性能测试

输入输出参数测试：定期（一个月内）使用专业的电力测试仪器，测量UPS的输入电压、频率、相位等参数，确保输入电源符合UPS的工作要求。同时，测量输出电压、频率、波形失真度等参数，检查输出电源的质量是否稳定，是否满足负载设备的需求。

电池性能测试：定期（一个月内）通过专业的电池测试仪，对电池组中的每节电池进行电压、内阻等参数的测量，判断电池的健康状况。检测电池的充放电性能，包括充电电流、充电时间、放电时间、放电深度等，评估电池组的后备供电能力。

转换时间测试：定期（三个月内）模拟市电中断的情况，测量UPS从市电供电转换到电池供电的切换时间，确保切换时间在设备允许的范围内，不会对负载设备造成影响。

3、软件系统维护

监控软件检查：定期（一个月内）检查UPS的监控软件是否正常运行，是否能够实时准确地监测UPS的运行状态、参数信息和告警信息。确保监控软件与UPS主机之间的通信正常，数据传输无误。

软件升级：根据UPS设备的厂家要求和实际情况，及时对UPS的监控软件和操作系统进行升级，以修复软件漏洞、提升系统性能和功能，确保软件系统的稳定性和安全性。

4、故障维修与处理

故障排查：当UPS出现故障时，维保人员需要迅速进行故障排查（两小时内到达现场），确定故障的具体位置和原因。通过对设备的运行状态、参数信息、告警记录等进行分析，结合实际检测情况，找出故障点。

部件更换：对于损坏的部件，如电路板、电池等，应及时更换，确保UPS能够尽快恢复正常运行 ，三年维保期内至少免费更换一次电池组（电池组共58块，100AH/块，更换的电池组必须为全新且与UPS匹配，质保3年）。

应急处理：提供7×24小时的应急维修服务，在UPS出现严重故障或紧急情况时，能够迅速响应，及时到达现场进行处理，最大限度地减少停机时间，保障关键设备的持续供电。

5、预防性维护：（提供正规的巡检报告）

清洁保养：定期（一个月内）对UPS主机和电池组进行清洁，去除设备表面和内部的灰尘、污渍等，防止灰尘积累影响设备散热和正常运行。对于电池组，还需要定期检查电池表面是否有漏液现象，保持电池表面清洁干燥。

环境检查：检查UPS设备的安装环境，包括温度、湿度、通风等条件是否符合设备要求。确保设备安装在干燥、通风良好、温度适宜的场所，避免设备受到潮湿、高温、灰尘等不良环境因素的影响。

放电测试：每月1次。

提供技术咨询和培训服务，帮助正确使用和维护UPS 设备，解答在使用过程中遇到的问题等。

纯水机维保技术参数

1、设备检查

外观检查：定期（一个月内）查看纯水机外壳是否有损坏、变形、腐蚀等情况，检查各部件的连接是否牢固，有无松动、渗漏等问题。同时，定期（一个月内）检查设备的显示屏、指示灯等是否正常显示，按钮操作是否灵敏。

运行状态检查：定期（一个月内）观察纯水机在运行过程中各部件的工作状态，如水泵是否正常运转，有无异常噪音或振动；高压泵的压力是否稳定，是否能达到设定的工作压力；反渗透膜壳、管道等是否有泄漏现象，检查整个系统的水流情况，确保水流畅通，无堵塞或水流过小的问题。

电气系统检查：定期（一个月内）检测纯水机的电气连接是否良好，电线有无破损、老化等安全隐患。检查电源插头、插座是否正常，测量输入电压是否在设备规定的电压范围内，确保电气系统安全可靠运行。

注：每月出具正规的巡检报告

2、部件维护与更换

滤芯更换：根据不同滤芯的使用寿命和实际使用情况，定期更换预处理滤芯，如 PP 棉滤芯、活性炭滤芯等，以去除水中的悬浮物、胶体、有机物、余氯等杂质。同时，按照规定的周期更换反渗透膜或纳滤膜，保证纯水机的脱盐率和产水水质。

膜元件维护：对反渗透膜或纳滤膜进行定期的清洗和维护，可采用化学清洗或物理清洗的方法，去除膜表面的污垢、微生物和结垢物质，恢复膜的性能，延长膜的使用寿命。

其他部件维护与更换：检查并维护纯水机的其他部件，如压力传感器、流量传感器、电磁阀、调节阀等，确保这些部件的正常工作。对于老化、损坏的部件，及时进行更换，以保证纯水机的整体性能。

3、水质检测

常规指标检测：定期检测纯水的水质，包括电导率、电阻率、酸碱度（pH 值）、浊度、硬度等常规指标，确保纯水的水质符合实验室相关标准和使用要求，至少要达到电导率≤0.2μS/cm(25℃)。

4、系统清洁与消毒

管道清洁：定期对纯水机的管道系统进行清洁，去除管道内壁的污垢、锈迹和生物膜等，防止杂质和微生物在管道内滋生和积累，影响水质。可采用化学清洗或物理清洗的方法，如使用柠檬酸、次氯酸钠等清洗剂进行循环清洗，或采用高压水冲洗等物理方法。

水箱消毒：对纯水机的储水箱进行定期消毒，杀灭水箱内的微生物，防止水质二次污染。常用的消毒方法有紫外线消毒、化学消毒等，如使用过氧化氢、二氧化氯等消毒剂对水箱进行浸泡消毒，然后用清水冲洗干净。

5、故障维修

快速响应：当设备出现故障时，维保人员能够在规定时间内（4小时内）到达现场进行维修，减少设备停机时间。

故障诊断：通过专业的检测工具和方法，准确判断故障原因，确定故障部件。

部件更换：及时更换损坏的部件，保证更换的部件质量可靠，符合设备的技术要求。系统调试：在更换部件后，对设备的相关系统进行调试，确保设备各项参数恢复正常，运行稳定。保证所更换的所有配件为原厂全新的配件，并承诺所换配件质保期均为12个月。

提供技术咨询和培训服务，帮助正确使用和维护纯水机，解答在使用过程中遇到的问题等。

耗材清单

|  | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RO反渗透膜 | 8040 | 根 | 3 |  |  |  |
| 2 | 活性炭滤料 | 6-8目 | 组 | 1 |  |  |  |
| 3 | 树脂滤料 | 800典值 | 组 | 1 |  |  |  |
| 4 | PP棉滤芯 | 20寸 | 根 | 20 |  |  | 每年4次，每次5根 |
| 5 | 精混树脂 | 8420 | 大罐 | 2 |  |  | 每年至少2次 |
| 6 | 精混树脂 | 8420 | 小罐 | 12 |  |  | 每年至少4次，每次3组 |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应室设备维保技术参数

1.在维保服务期内免费提供所有配件，所有配件需为经过原厂检测认证的合格产品，常用零部件维保公司备货，返厂维修15个日历日完成。

2.提供维保服务期内保修电话，在维保服务期内接报修电话后，在1小时内响应，及时处理大、小故障。24小时内派工程师到现场实施维修;维修备件在确认后48小时内送达维修现场。

3.乙方应于每月15号定期上门进行设备保养维护，需提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在维保服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。

4.每年对脉动真空灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、进行温度、湿度、压力、灭菌时间等灭菌参数监测。生物检测仪、封口机、ATP检测仪等进行性能检测。

5.按规定对安全阀每年更换一次、压力表每半年检测更换一次。

- 6.如有需要，服务提供商需要协助医院共同完成自治区检测事物。

- 7.消毒供应中心维保范围（见附件）：该清单仅作为参考，具体以实际为准。

| 洗涤消毒供应中心维保设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 超声波清洗机 |  | 6 |
| 2 | 干燥柜 | YGZ-1600 | 1 |
| 3 | 封口机 | EF101-PD | 1 |
| 4 | 纸塑切割器 | 3M | 1 |
| 5 | 快速生物阅读器 | 3M | 1 |
| 6 | 荧光快速检测仪 | BT-112D | 1 |
| 7 | 追溯系统 |  | 1 |
| 8 | 污物接受台 | 1100*600*800 | 1 |
| 9 | 器械打包台 | 2000*1800*900 | 14 |
| 10 | 多功能台 | 2000*1500*900 | 1 |
| 11 | 平板货架 | 四层 | 8 |
| 12 | 运载车 | 三层 | 4 |
| 13 | 密封运载车 | 侧开门 | 2 |
| 14 | 治疗车（密闭式） |  | 2 |
| 15 | 送物车 |  | 2 |
| 16 | 干燥柜 | YGZ-1600XS | 1 |
| 17 | 封口机 | HRM-GK-FK-T | 1 |
| 18 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-1500 | 2 |
| 19 | 多功能清洗中心 | CSSD.QXZX-5000L | 1 |
| 20 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | PS-200X | 2 |
| 21 | 纯水处理机 | Waters-1500 | 1 |
| 22 | 软水处理机 | Waters-S-3000 | 1 |
| 23 | 全自动清洗机 | Rapid-A-520 | 1 |
| 24 | 酸性氧化电位水生成器 | KH AEOW1500 | 1 |
| 25 | 平板车 |  | 4 |
| 26 | 玻璃柜 |  | 6 |
| 27 | 治疗车 |  | 1 |

### 项目总体要求：1、★驻场工程师至少1名，需提供工程师相关资质证书（压力容器操作证书、特种设备维护和医疗设备维修维护等与项目相关的资质证书）。

### 2、安全责任：维保期间发生重大安全生产事故，维保方需承担责任及医疗赔偿，并追究相关法律责任。