技术参数规格要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数及要求 | 备注 | 配备相应标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻测试仪 | 4台 | 1.接地电阻—量程：0.01Ω～3000Ω；分辨力：0.01Ω； 精确度：±2%rdg±3dgt 2.接地电压—量程：0.01～600V AC；分辨力：1V； 精确度：±2%rdg±3dgt 3.电源：可充锂电池 4.测试线：15m、10m、5m 线长各 1 条；1.6m 线长 2 条 5. 测试频率：128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) 6.测试电流：＞20mA（正弦波） 7.测量时间：对地电压：3 次/秒；接地电阻：15 秒/次 8.数据存储：至少 400 组 9.数据查阅：具备数据查阅功能 10.辅助接地棒：2 根：φ9mm×230mm 11.具有输出或 USB 接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印； 12.具备线阻校验功能 13.具备过载报警功能 14.具有一键快速测量功能，数显式，不少于三档档位测量（0-20Ω，分辨率不低于0.01Ω；0-200Ω，分辨率不低于0.1Ω；0-2000Ω，分辨率不低于1Ω）， | 随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 | 配备相应最新的标准及规范：TSG 07—2019(含第1和第2号修改单)、TSG 08—2017、TSG T5002—2017、TSG Z7001—2021、TSG Z7002—2022、TSG T7007—2022、TSG T7001—2023、TSG T7008—2023、GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、GB 16899—2011、GB 25194—2010、GB/T 31094—2014、GB/T 35857—2018、GB/T 26465—2021、GB/T 42615—2023、、GB/T 24803.1—2009、GB/T 24803.2—2013、GB/T 39078.1—2020、GB/T 24804—2023、GB/T 30692—2014 |
| 2 | 残炭测定仪 | 1台 | 应用范围：测定残炭的范围是 0.10%(m/m) ~ 30.0%(m/m)；吹扫、升温、恒温、降温等试验阶段自动运行，程序波段温度控制，流量自动切换；自动计算试验结果，存储试验数据，历史数据随时查询、结果在电脑上显示并打印等功能； 智能PID控温，恒温准确； 试验结束自动报警（声音）； 安全保护：外接氮气压力小于80kPa或加热炉温度超过550℃时，仪器停止加热并报警提示。加热炉温度超过600℃时，仪器直接停止动作并报警提示； 热电偶检测温度； 主要气路元件全部优质元件，保证仪器寿命；专用的（螺口）耐温防爆冷凝瓶（废液瓶）； 采用不锈钢排气管进行废气的排放； 生焦箱控温范围：室温~550℃；测量精度：±0.5℃ 加热速率：10℃/mi n～15℃ /min； 生焦箱恒温精度：500℃±2.0℃； 生焦箱恒温时间：15min； 工作压力：175Kpa（0～400kPa可调）；气源压力：调节，一级压力500Kpa（可调），二级压力300Kpa（可调）； 流量调节范围：100ml~1000ml/min；150ml/min和600 ml/min自动切换； 耗气量：压力为14700 kPa(150 kg/cm2)的标准氮气瓶，100次/瓶；采用独立的自动采集试验数据 | 适用于GB/T 17144《石油产品残炭测定法（微量法）》的标准要求，支持后期软件免费升级。随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 | 配备相应最新的标准及规范：GB/T 601-2016、GB/T 6682-2008、GB/T 24747-2023、GB/T 23971-2009、GB/T 17410-2023、GB/T 34352-2017、GB/T 3536-2008、GB/T 265-1988、NB/SH/T 0956-2017、GB/T 11137-1989、GB/T 41733-2022、GB/T 17144-2021、GB/T 268-1987、GB/T 261-2021、GB/T 11133-2015、SH/T 0246-1992、GB/T 6536-2010、SH/T 0604-2000、GB/T 1884-2000、GB/T 23800-2009、SH/T 0642-1997、NB/SH/T 0558-2016、GB/T 4756-2015、GB/T 7304-2014、GB/T 7631.12-1994、GB/T 16483-2008、SH/T 0170-1992、GB/T 259-1988 |
| 3 | 运动粘度测定仪 | 1台 | 配备相应的软件，具有自动记忆功能，主机内置水平尺，需调整并保持仪器和毛细管水平；有故障诊断，超温告警等功能； 工位数：不少于4个工位； 恒温浴缸容量：25L； 仪器测试过程可在电脑上全程模拟结果可打印； 温控精度：控温范围+10℃～+135℃， +10℃—+40℃，控温精度±0.05℃, +41℃—+100℃，控温精度±0.05℃, +101℃—+135℃，控温精度±0.05℃.显示精度±0.01℃； 最大计时时间为999.99秒。计时精度：0.01S 毛细管最小直径：0.4ｍｍ，最大直径：6.0ｍｍ； 毛细管类型：乌氏管、逆流管 运动粘度测试范围：1-30000mm2/s； 运动粘度的重复性精度：适用于GB/T 30515-2014中的要求； 运动粘度的再现性精度: 适用于GB/T 30515-2014中的要求； | 适用于GB/T 11137-1989 《深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法》、GB/T 30515-2014 《透明和不透明液体石油产品运动黏度测定法及动力黏度计算法》、GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的标准要求。随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 |  |
| 4 | 闭口闪点测定仪 | 1台 | 可全自动进行试验 ，操控简便，信息直观 ，具备大气压修正及温度补偿功能， 支持不同的点火方式，可自动存储测试结果 ，可显示升温曲线 铂电阻温度探头不少于1个， 配备高精度热电偶进行火焰检测 ， 快速高性能风冷系统， 闪点测定范围：40～370℃ （104～698℉） 显示精度：0.1℃ ，重 复 性：≤4℃ 安全性：升温限制安全保护，达到限制温度仪器自动停止并报警，同时自动冷却。 安全保护限制温度： 闪点模式：EFP（预期闪点温度）+20℃ 绝对安全保护：400℃ 冷却方式：风冷系统 点火气源：液化气/丁烷气/管道煤气/天然气 点火系统：电子点火/气体点火，可切换 点火功率：≤50W 闪点检测：热电偶检测系统 | 适用于GB/T 261《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》设计制造，支持后期软件免费升级。随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 |  |
| 5 | 自动电位滴定仪 | 1台 | 配备电脑，支持动态滴定、等量滴定、预设终点滴定、恒 pH 滴定、空白滴定和手动滴定等多种滴定模式。支持 pH 电极标定，自动识别 GB、DIN、NIST 标液； 具有公式编辑器功能，直接显示计算结果 。 自动清洗、自动补液、定值加液，终点自动判断，无需指示剂，滴定结果及数据自动存贮、自动打印（配备打印机），并能提供完整的滴定数据。 1、滴定装置： 容量滴定： 滴定分析重复：0.20% 滴定容量允许误差：10mL滴定管：±0.025mL; 2、测量装置: （1）电位滴定模块： 测量范围:-2000.0～2000.0)mV,(-2.000～20.000)pH； 分辨率：0.1mV,0.001pH； 电子单元基本误差：pH:±0.005pH：mV:±0.05%或±0.3mV； 电子单元稳定性：±0.3mV/3h； - 温度补偿： - 测量范围：(-5.0～110.0)℃； 分辨率：0.1℃； 电子单元基本误差：±0.2℃； 仪器基本误差：±0.3℃(0～60℃);±1.0℃(其它范围) | 适用于GB/T 18609《原油酸值的测定（电位滴定法）》、GB/T 7304-2000《石油产品及润滑剂酸值测定法(电位滴定法)》的标准要求。随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 | 配备相应最新的标准及规范：NB/T 10937-2022 、TSG 11-2020、GB/T 1576-2018、GB/T 34355-2017、GB/T 6904-2008、GB/T 12151-2005、GB/T 601-2016、GB/T 6682-2008、GB/T 6907-2022、GB/T 6913-2023、GB/T 6909-2018、GB/T 14427-2017、GB/T 12157-2022、GB/T 9721-2006、GB/T 50109-2014、GB/T 9740-2008、NB/T 10790-2021、GB/T 12152-2007、GB/T 9724-2007、GB/T 6908-2018、GB/T 14415-2007、GB/T 15453-2018、GB/T 6903-2022、GB/T 29340-2012、DL/T 502.1-2022、NB/T 47034-2021、DL/T 956-2017、GB/T 1631-2008 |
| 6 | 卡氏水分测定仪 | 1台 | 检测范围：10ppm-100%(0.001%-100%H2O) 容量滴定可控精度：0.5uL(20mL计量管) 检测电极：双铂针电极 计量管体积：不小于10mL计量管； 相对标准偏差：RSD≤0.3%(试剂消耗1500uL)； 检测方式：自动检测/固定时长检测 测定时长：几十秒到数分钟(自动检测) 环境温度：10～45℃(标准25℃） 具有故障自动检测功能。 仪器带有自动存储数据功能，数据处理：自动存储、自动计算、可统计平均值和相对标准偏差，可存储历史数据，储存数据不可更改。 可导出实验数据到电脑或U盘里。可打印结果（配备打印机） | 适用于GB/T1600，GB7600，GB/T6283，GB/T11133，SH/T0246，SH/T0255等方法标准要求，随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 |  |
| 7 | 蒸馏仪 | 1台 | 测温范围：0～400℃ 分辨率：0.1℃。 体积检测范围：0～105ml 分辨率:0.1ml，精度：±0.02ml 冷浴恒温范围：0～60℃，控温精度：±0.5℃ 蒸馏速率：2～10ml/min自动控制 仪器具备自动升降蒸馏烧瓶支板功能，自动判断三种支板孔径：φ32，φ38，φ50，并提示是否错误等功能 根据馏出速度自动调节加热功率 测温元件：PT100 液滴检测：高精度非可见光检测传感器检测系统 液位检测：高精度非可见光检测传感器高精密液位跟踪系统 加热方式：红外线辐射加热 测量单元：不少于2个 回收室控温范围：0℃～室温，控温精度：±1℃ 测量值显示分辨率，0.1℃和0.1%回收率 相邻两次测定的时间间隔：≤15min | 适用于GB/T 6536-2010 《石油产品常压蒸馏特性测定法》的标准要求；随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 |  |
| 8 | 宽钳口数显游标卡尺 | 4把 | 量程：0-300mm 量面：30*20mm 分度值：0.01mm | 随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 |  |
| 9 | 厂车综合检验仪 | 1台 | 至少配备相应的软件，能够测定：方向盘转向力测试、方向盘自由转动量测试、踏板操作力测试、手刹操作力测试、坡度、制停距离、门架倾角、自然下滑量、噪声侧滑量，以上性能参数测试装备均有单独的铭牌。能够打印结果。 动态坡度检测： 测量主机可实时读取海拔高度，采用GPS移动终端，实时的分析测量路段的超标信息并实时显示超标坡度路段的位置及坡度信息，直观的显示出测量路段的坡度变化趋势。 位移测量精度：不大于5mm,测量开始无需进行校准；可自动过滤短坡，可实时显示高度、行进距离；测量结果可在地图中查看。软件自动分析坡度，计算最大坡度、最小坡度及平均坡度，并对超标路段在地图上标注出； 动态坡度检测： 1、位移测量范围：0-5km ； 2、位移测量精度：0.5m ；3、坡度测量范围：-60% ~﹢60%；4、坡度测量精度：≤0.5%； 转向参数测试： 1、力值范围：0-500N；2、力值精度：≤1%；3、转动量测量范围：0-1800°；4、转动量测量精度：0.1°；5、旋转速度：≤60°/s； 门架倾角及下滑量检测： 1、角度范围：-30°～＋30°；2、角度精度：0.1°；3、角度分辨率：0.1°；4、距离范伟范围：0-5m；5、距离精度：1mm；6、距离分辨率：0.1mm 制停距离检测： 1、速度测量范围：0-50km/h ；2、速度测量精度：0.1km/h；3、加速度范围：±3g；4、加速度精度：5mg； 踏板力测量： 1、力值范围：0-1000N；2、力值精度：≤1%；3、力值分辨率：0.1N；4、绑带适用范围：35-150mm； 手刹力测量： 1、力值范围：0-500N；2、力值精度：≤1%；3、力值分辨率：0.1N；4、绑带适用范围：直径0-45mm； 噪声检测模块： 1、噪声测量范围：30-130dB；2、噪音测量精度：＜ 0.1dB； | 适用于TSG 81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》的检验要求。随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 | 配备相应最新的标准及规范：TSG81-2022、GB/T 6104.1-2018、GB/T 6104-2005、GB/T 26560-2011、GB/T 10827.1-2014、GB/T 26949.1-2020 、JB/T 3300-2010 、JB/T 2391-2017、JB/T 3244-2005、 JB/T 3340-2005 、JB/T 3341-2005 、JB/T 9012-2011 、JB/T 11037-2010、GB/T 5182-2008 、GB/T 26562-2011 、GB/T 5143-2008 、GB/T 18849-2023 、GB/T27544-2011、GB/T 38893-2020、GB/T 19854-2018 、GB/T 21268-2014、GB/T 38433-2019、GB 7258-2017、GB/T 42611-2023、GB/T 4208-2017、GB/T 8170-2008 |
| 10 | 漆膜仪 | 2台 | 探头类型：F（磁性）；自动识别且同时匹配 F0.5 NO.5 F1.2 N1.2 F3 F5 F10 等多种探头。 测量原理：磁感应； 测量范围：0~ 10000µm； 数据报告：柱状图；测量过程中的图片、数据、日期等信息以报告的形式汇总分析； 使用温度：相对湿度：≤90%；温度：-10℃~+40℃； 工作时间：≥7小时（最小背光亮度下）； 智能涂层检测，内置前后双摄像头，可拍摄照片或录制视频记录整个检测过程 | ### 适用于GB/T 4956─2003《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》的要求。随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 | 配备相应最新的标准及规范：GB/T 5099.1-2017、GB/T 5099.3-2017、GB/T 5100-2020、GB/T 11640-2021、GB 5842-2023、GB/T 11638-2020、GB/T 17258-2022、GB/T 24159-2022、GB/T 17259-2009、GB/T 24160-2022、GB/T 28053-2023、GB/T 34510-2017、GB/T 35544-2017、GB/T 16163-2012、GB/T 7144-2016、GB/T 13005-2011、GB/T 12135-2016、GB/T 9251-2022、GB/T 12137-2015、GB/T 18443.5-2010、GB/T 15382-2021、GB 7512-2023、GB/T 13004-2016、GB/T 13075-2016、GB/T 13077-2024、GB/T 8334-2022、GB/T 13076-2009、GB/T 19533-2024、GB/T 34347-2017、GB/T 20561-2006、GB/T 24161-2009、GB/T 24162-2022、GB/T 34531-2017 |
| 11 | 高温测厚仪 | 1台 | 测量范围：1mm-600mm； 检测温度： 高温探头-150℃~800℃； 最大提离（传感器与检测对象之间的工作间隙）：4mm ，防锈膜、盐沉积物或任何其他绝缘涂层（油漆、清漆、搪瓷、塑料等）都可以作为操作间隙； 操作换能器的倾斜角度：±25度； 声波声速的调节范围：1000-9999m/s； 接收增益范围：0-100dB； 可检测工件的最小曲率范围：5mm； 声波类型：剪切波（横波）；数据报告：图表、图片、柱状图； 励磁方式为永磁铁，Br小于2000Gs; 波形显示方式包括：全波、半波、射频波（软件中可快速节）； 测量精度：0.01mm。 非导电涂层的厚度测量范围：0～5mm。 非导电涂层厚度的测量误差：0.1mm±3%。 检出直径5mm以上平底孔缺陷，并显示准确数值。 配4个备用原装高温探头 | 随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 | 配备相应最新的标准及规范：TSG 21-2016、TSG R0005-2011、TSG 23－2021、TSG 08-2017、TSG Z8002-2022、TSG Z6002-2010、TSG 07-2019、TSG 24-2015、GB/T 150.1～4-2024、GB/T 4732.1～6-2024、GB/T 151—2014、NB/T 47041—2014、NB/T 47042—2014、GB/T 12337-2014、GB 50094-2010、NB/T47012-2020、NB/T 11270-2023、NB/T 47052-2016、GB/T 18442.1～6-2019，GB/T 18442.7-2017、GB/T 25198-2023、NB/T 47014-2023、NB/T 47015-2023、NB/T 47016-2023、GB/T 30583-2014、NB/T 47013-2015、GB/T 30579-2022、GB/T 713.1～7-2023、NB/T 47008-2017、NB/T 47009-2017、NB/T 47010-2017、NB/T 47018.1～47018.3-2017，NB/T 47018.4-2022，NB/T 47018.5-2017，NB/T 47018.6～47018.7-2022 |
| 12 | 可燃气体分析仪/报警仪 | 2台 | 本安防爆防尘防水，抗静电、电磁干扰，防尘防水，至少测硫化氢H2S、一氧化碳CO、可燃气体Ex、氧气O2等4种可燃气体组合，配：温湿度、压力测量 测量范围不低于：H2S：0-100ppm，0.01ppm； CO：0-1000ppm，0.1ppm； Ex：0-100%LEL，0.1%LEL； O2：0-30%VOL，0.01%VOL； T90≤30秒 恢复时间 ≤30秒； 检测范围： 0-100%LEL；内置泵吸式，流量500毫升/分钟； 报警方式 ：声光报警、振动报警、具有漏电感应报警功能； 报警音量：90～120 分贝。 防护等级：≥IP65。 | 随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 | 配备相应最新的标准及规范：TSG D0001-2009、TSG D7002-2023、TSG D7006-2020、TSG 08-2017、TSG D7005-2018、TSG D7003-2022、TSG Z6002-2010、TSG 07-2019、GB/T 20801-2020、GB 50316-2000（2008年版）、GB 50235-2010、GB 50184-2011、GB 50236-2011、GB 50683-2011、SH/T 3501-2021、NB/T 47013.1～47013.2-2015、NB/T 47013.3-2023、NB/T 47013.4～47013.5-2015、NB/T 47013.15-2021、GB/T 30579-2022、GB 50028-2006（2020年版）、GB/T 38942-2020、GB/T 51455-2023、CJJ 63-2018、CJJ 34-2022、CJJ 28-2014、GB 50251-2015、GB 50253-2014、SY/T 6151-2022、GB 50369-2014、GB/T 19285-2014、GB/T 30582-2014、GB/T 27512-2011、GB 32167-2015、GB/T 27699-2023、GB/T 34349-2017、GB/T 34350-2017、GB/T 36676-2018、GB/T 37369-2019、SY/T 4109-2020、GB/T 34275-2024、NB/T 47014-2023、NB/T 47018.1～47018.3-2017、NB/T 47018.4-2022、GB/T 31032-2023 |
| 13 | 黑度计 | 1个 | 测量密度范围：0～5.0D； 测量区域：ф2mm（光孔直径）； 重复性误差：±0.03D； 测量误差：(0.00D～3.00D)±0.03D；(3.00D～4.00D)±0.04D；(4.00D～5.00D)±0.05D。 使用环境：0～40℃，相对湿度≤85% 读数稳定度: ±0.02 采样时间: 不大于0.5s | 随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 |  |
| 14 | 超声波测厚仪 | 2台 | 测量范围 0.65mm-500mm； 显示分辨率 0.01mm 或 0.1mm（100.0mm 以下）0.1mm（99.99mm 以上）； 测量误差：低精度：H<10mm，±0.1mm；H>=10mm ±(0.1+H/100)； 高精度：H<10mm，±0.05mm；H>=10mm ±(0.01+H/200)（H为测量的厚度值）； 管材测量下限 Φ20mmm×3.0mm(5MHz 探头)； Φ15mm×2.0mm(7MHz 探头)； 示值误差：不超过 0.1mm； 声速调节范围 1000m/s-9999m/s； 声速测量范围 1000m/s～9999m/s； 试块厚度 20mm 时，声速测量精度为 5% 数据报告：图表、图片、柱状图； 配探头：PT-10探头(0.8~200mm); 钢：2.0~130mm，最大可穿透10mm厚涂层； 每种探头各配备2个 | 随设备附法定计量机构出具的检定校准证书 |  |
| 15 | 车用气瓶水压试验机用标准瓶 | 1个 | 该气瓶主要用于车用气瓶水压试验机标定，标准瓶的标定数据应能满足受试瓶的试验需求，至少三种压力等级，并附有清晰辨认的标定证书及标签。该气瓶应为标准用瓶，适用于GB/T 35015-2018要求。 标定合格的标准瓶应在筒体中部喷涂“标准瓶”字样，字色为白色，字体采用仿宋字，字体高度一般为80mm-100mm，或可根据标准瓶规格适当调整。 标准瓶容积不小于80L | ### 适用于GB/T 35015-2018《气瓶外测法水压试验用标准瓶的标定方法》的要求，配带在有效期内的检验报告、参数表、产品合格证，气瓶生产日期为近1年内。 |  |
| 16 | 车用气瓶水压试验机用水套 | 1台 | 该装置用于车用气瓶水压试验，该专用水套为不锈钢或其他耐腐蚀的金属材料制成，具有一定的刚度，确保其在水压试验时不产生容积变化。水套尺寸应能保证气瓶自由膨胀。专用水套及其密封盖应设计成防泄漏和防存气的结构。水套下部应设置足够大的安全泄放口或采用其他泄放措施，当气瓶突然破裂时能安全泄放高压水。该水套能配合QSW-II型气瓶外侧法水压试验测试系统一起使用，水套在合适位置配备水温测量仪表。 测试方法：外测法 试验介质：水 水套内高度不小于2.5米（适用于车用天然气缠绕气瓶，容积215L-406型双封头） 内径直径不小于500mm 水套配备水套盖，水套盖密封为气动气囊密封（气囊为通用气囊）（配备4个备用通用密封气囊） 水套盖配备适合气瓶瓶口密封使用的装置（如旋转提拉，可配备备用密封皮垫不少于50个）； 气囊控制装置可为自动或手动 | 适用于GB/T 9251-2022《气瓶水压试验方法》的要求。 |  |
| 17 | 车用气瓶残气回收装置 | 1套 | 该装置用于车用气瓶天然气残气回收，配备适用的连接装置，将汇流排中的气体导入气瓶瓶组或容器，配备合适的电磁阀或单向阀，保证气体从待检气瓶中流入存储容器而不返流。该装置配备可移动滑轮，保证装置可移动。 总容积：不小于450L（可使用瓶组或容器等）； 气瓶公称工作压力为20MPa； 配备抽残气装置，如抽气泵； 配备超压报警装置、超压泄放装置 配备压力显示装置； 配备气体导出口，导出管线不少于10米 | 如使用瓶组，气瓶需提供每只产品合格证、有效期内的检验报告或提供压力容器相关材料。随设备附带泄压装置校验证书，其他附属设备需提供合格证。 |  |
| 18 | 耐震压力表 | 2个 | 表盘直径160mm，量程0-60MPa，螺接口表背后，精度1.6 | 随设备附带检定或校验证书，产品合格证。 |  |
| 19 | 电接式压力表 | 2个 | 电接式压力表，表盘直径145mm，量程0-60MPa，精度1.6，螺接口表背后 | 随设备附带检定或校验证书，产品合格证。 |  |
| 20 | 精密压力表 | 2个 | 表盘直径149mm，量程0-60MPa，精度0.25，螺接口表背后 | 随设备附带检定或校验证书，产品合格证。 |  |
| 21 | 压力表 | 2个 | 表盘直径99mm，量程0-40MPa，精度1.6，螺接口表背后 | 随设备附带检定或校验证书，产品合格证。 |  |
| 22 | 压力表 | 2个 | 表盘直径58mm，量程0-1.6MPa，精度2.5，螺接口表背后 | 随设备附带检定或校验证书，产品合格证。 |  |
| 23 | 精密压力表 | 2个 | 表盘直径150mm，量程0-25MPa，精度0.4，螺接口表正下方 | 随设备附带检定或校验证书，产品合格证。 |  |