| 职业卫生监测及实验室检测能力提升购置设备表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 招标参数 | 数量（台） | 备注 |  |
| 1 | 高流量大气采样器（包括防爆和个体，流量范围覆盖0.5～5L/min） | 1、采样流量：数字恒流，最低流量≤500ml/min且最高流量≥5000ml/min，提供CPA证书复印件； 2、分辨率：1ml/min；准确度：优于±5%； 3、续航时间：﹥30小时； 4、充电时间：≤6小时； 5、标体，实体显示：具有标况、实际体积自动换算功能； 6、数据储存：具有事件记录功能，存储数据≥200组； 7、温度显示：（-20~60）℃； 8、大气压显示：（70~110）kPa； 9、自动校准：开放的校正权限，用户可对采样流量进行自主校正； 10、数字恒流：采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等； 11、防护等级：本安型防爆,具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告 12、采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样； 13、负载能力：﹥25KPa； 仪器噪声：≤60dB（A）； | 5 | 配置：铝合金多功能仪器设备箱（大号3个63*31*47和小号3个44*31*47）、拉杆式户外多功能移动电源1台（3000W20小时） |  |
| 2 | 大流量采样器（包括防爆，流量范围覆盖3～30L/min） | - 采样流量：数字恒流，最低流量≤3L/min且最高流量≥30L/min，提供CPA证书复印件； 2、 准确度：优于±5%； 3、 整机电池续航时长：≥12小时@20L/min； 4、 充电时间：≤6小时； 5、 温度显示：（-20~60）℃、 大气压显示：（70~110）kPa； 6、防护等级：本安型防爆,具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告 - 自动校准：开放的校正权限，用户可对采样流量进行自主校正； 8、数字恒流：采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等； - 9、采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样； 10、负载能力：﹥25KPa； 仪器噪声：≤60dB（A）； | 5 |  |  |
| 3 | 大型气泡吸收管 | 气泡式吸收管：适用于采集气态和蒸汽态物质，不宜采气溶胶态物质。 | 20 | 配置：通用吸收瓶采样箱3个（20孔） |  |
| 4 | 小型气泡吸收管 | 气泡式吸收管：适用于采集气态和蒸汽态物质，不宜采气溶胶态物质。 | 20 |  |  |
| 5 | 多孔玻板吸收管 | 用于测量空气中有毒物质的含量，主要采集气态、蒸汽态物质，也可采集雾态气溶胶及空气中各种样品 | 20 |  |  |
| 6 | 冲击式吸收管 | 适宜采集气溶胶态物质和易溶解的气体样品 | 20 |  |  |
| 7 | 冲击式呼尘采样头 | 符合标准要求，满足采样器使用。 | 10 |  |  |
| 8 | 便携式非分光红外一氧化碳（CO）/二氧化碳（CO2）测定仪 | 1、测量范围 ：CO：（0~50.00）×10-6 /（0-200）×10-6 （可选）， CO2：（0~0.5%）/（0-1.00%）（可选） CO：0.01×10-6 、CO2：0.001%； 2、线性误差：±2%； 3、响应时间 CO:to-t90≤45s CO2:to-t90≤15s； 4、量程漂移 ±2%FS/3h； 5、零点漂移 ±2%FS/h； 6、重复性：<1%； 7、操控方式：触摸屏 ； 8、支持开机后台自动校零功能，内置调零过滤器和气路切换电磁阀，校零、测量自动切换； 9、传感器量程可选配 ； 10、具备温湿度显示，并且温湿度值支持校准； 11、具有瞬时测量和均值测量双模式，可实现小时均值，8小时均值，日均值的测量； 12、USB接口，可通过蓝牙打印机、U盘导出数据,也可通过U盘升级系统，RS232接口，可实现实时在线检测； 13、存储数据 10000(U盘导出数据功能,可提高存储上限) ； 14、检测方式：内置泵吸式（延长采样管最长50米、扬程最高20米）； 15、提供型式批准证书复印件。 | 1 |  |  |
| 9 | 风速测定仪 | 1、风速基本量程：0.00～30.0m/s； 2、风速基本误差：0.00～5.00m/s：±（3%U+0.1）m/s； 5.0～30.0m/s：±（3%U+0.2）m/s 。其中U为实测风速； 3、风温测量范围：-20～60 ℃；风温测量精度：≯±0.5 ℃；相对湿度测量范围：5～95%RH；相对湿度测量精度：≯±5%RH； 5、响应时间：测头的响应时间不大于 3 秒； 6、最小分辨率：0.01m/s； 7、探杆头部可弯曲。 | 1 |  |  |
| 10 | 声级计校准器 | 1、声压级：94dB、114dB(以2×10-5Pa为参考)； 2、声压级精度：±0.2dB(20℃±5℃)，±0.3dB(0℃～+40℃)； 3、频率：1000Hz～±1%。 | 1 |  |  |
| 11 | 紫外辐射测定仪（含UVA、UVB、 UVC三个探头） | 1、波长范围及峰值波长：UV-365 探头：λ：(320～400)nm；λ P ＝365nm； UV-297 探头：λ：(275～330)nm；λ P ＝297nm； UV-254 探头：λ：(230～275)nm；λ P ＝254nm； 2、辐照度测量范围：(0.1～199.9×103 ) μW/cm 2； 3、紫外带外区杂光：UV365：小于 0.02%；UV297：小于 0.05%；UV254：小于 0.1%； 4、相对示值误差：±10%（相对与 NIM 标准）； 5、线性误差：±1%； 6、换档误差：±1%； 7、短期不稳定性：±1%（开机 30min 后）； 8、疲劳特性：衰减量小于 2%； 9、零值误差：满量程的±1%； 10、响应时间：1秒； 11、使用环境：温度(0～40)℃，湿度＜85%RH。 | 1 |  |  |
| 12 | 手传振动测定仪 | 1.采用数字信号处理技术，模块化设计 2.体积小、质量轻、功能强等优点 3.手传振动测量范围：86-186dB(传感器灵敏度：2mV,本底74dB) 4.手传振动频率范围：4Hz-2kHz 5.频率计权：Wh 6.振动测量指标：ams,1;,awh,1;ams,T;awh,T;awh,4h;awh8h; 7.噪声测量范围：50-146dB(传声器灵敏度级：-40dB) 8.噪声频率范围：10Hz~20kHz 9.频率计权：A,C,Z 10.时间计权：F、S、I、Peak 11.噪声测量指标：Lex,8h;Leq,T;E;Dose;LAVG,SEL, TWA,Ln 12.工作时间：8小时 | 2 |  |  |
| 13 | 防护级χ,γ辐射剂量（率）仪 | 1.探测器：NaI 2.灵敏度：1μSv/h≥350cps（NaI）； 3.剂量率：0.01μSv/h~1.5mSv/h（NaI）； 4.能量范围：30keV~3MeV 5.相对固有误差：≤±15%（NaI）； 7.内置800组剂量率储存数据，可随时查看 8.测量时间：1、5、10、20、...90s 9.报警阈值：0.25、2.5、...200（μSv/h） 10.读数显⽰：剂量率：nSv/h、μSv/h可选择 累积剂量：μSv 计数率：cps 11.单⽚机控制，⼤屏幕LCD液晶显⽰屏，操作简便，背光功能 | 1 |  |  |
| 14 | 中子周围剂量当量测量仪 | 1.主机内置探测器类型：GM管 2.检测射线类型：X、γ 3.剂量率范围：0.01μSv/h~150mSv/h 4.相对固有误差：≤±15% 5.主探测器类型：3He正⽐计数管 6.主探测器尺⼨：不小于φ19mm×125mm 7.中⼦剂量率量程：0.1μSv/h~100.00mSv/h 8.中⼦能量范围：0.025eV~14MeV 9.慢化体壁厚：70mm 10.电池使⽤时间：>24⼩时 11.报警时间：<2秒 12.⼯作环境：温度范围：-40℃~+55℃；湿度范围：0-98%R.H（25℃） 13．防护等级：不低于IP63。 | 1 |  |  |
| 15 | 智能电热板 | 1、加热输出功率：2200W ； 2、板上测温，加热温度范围：室温-350℃ ； 3、温度控制：PID数显 ； 4、加热温度控制精准度：±0.1 ； 5、板面各点温差：±2℃； 6、加热速度：≤6.9秒/℃ ； 7、加热板材质：碳化硅、硬度大于维氏20（耐各种酸碱及腐蚀性空气，无损坏可重复使用）； 8、两个热区：主加热区：≥300*400（mm）；副热区：≥300*60*2+510*60*2（mm） （提供证明资料）； 9、电压：220V ； 10、工作频率：50Hz； 11、如遇故障自动断电、报警； 12、安全：多层绝缘保护。 | 1 |  |  |
| 16 | 旋转蒸发仪 | 1、采用轨道式组合自动升降形式； 2、分体显示界面，简单易懂操作方便； 3、水浴特氟隆加热锅，透明防护罩保温； 4、温度范围；液晶彩屏显示室温-99℃,PID自动控制； 5、 控温精度：水浴精度±1℃； 6、变频调速；10-200转/分； 7、时间设定：0-99小时99分钟； 8、升降范围：快速自动升降0~150mm； 9、真空度范围：内置式设定-0.01~0.095mpa,精度0.2%~0.5%； 10、冷凝器：双回流冷凝管； 11、浴锅容量：不小于8升蒸发瓶； 12、加热功率：1200W，电机功率80W | 1 |  |  |
| 17 | 超声波清洗器 | 1、容量：≥6L； 2、超声频率：40kHZ； 3、超声功率：150w； 4、功率可调：40-100%； 5、加热功率：400w； 6、清洗器采用单片机软件操作； 7、清洗器主体材质均为304优质不锈钢； 8、数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示； 9、数显记忆，电功转换率高、无功损耗低； 10、标配不锈钢网架、托架。 | 1 |  |  |
| 18 | 除湿机 | 1、适用面积：推荐适用面积100㎡以内； 2、核心参数：日除湿量50L/D，水箱容量8升，额定功率715W，尺寸396*341*637MM，重量21.5KG，美芝压缩机； 3、功能卖点：45°人体工程学触摸屏，设定、实时双湿度显示，干衣／童锁／睡眠模式，绕线柱，德业智能APP。 | 1 |  |  |
| 19 | 样品消化装置 | 1、测定数量：4个/批，方便取样； 2、速度：40min/批； 3、控温范围：室温-400℃； 4、控温精度：±1℃； 5、测定范围：0.1-200㎎氮，含氮量0.01-95%； 6、消化管容量：≥300ml； 7、陶瓷加热材料，热效能好，能充分获得消化效果； 8、采用三通流水排气方式，有效抑制气体外溢； 9、匀速自动滴定，反应充分； 10、采用蒸馏水适应导电性能差异及自动控制蒸汽发生炉的进水。 | 1 |  |  |
| 20 | WBCT指数仪 | 1.执行标准： GBZT189.7-2007、GBT 934-2008、 IS0 7243-2017； 2.按键控制：触摸屏/按键； 3.黑球温度探头：测量范围：0-130℃ 精度：±0.5℃（全范围）； 5.干球温度传感器：温度测量范围:0-130℃ 精度：±0.5℃（全范围）； 6.温度测量范围：0℃—130℃ 精度：±0.5℃，精度：±0.5℃（全范围）； 7.湿度测量范围：10~95%RH 精度：±3%； 8.外壳采用金属材质，特别适用于高温作业场所； 9.内置锂电池，续航时间大于10个小时； 10.配专用支架； 11.显示：空气温度、黑球温度、湿球温度、相对湿度、WBGTin、WBGTin最大值、WBGTin最小值、WBGTin平均值、WBGTout、WBGTout最大值、WBGTout最小值、WBGTout平均值； 12.定时测试功能：可以在不同时间段检测； | 1 |  |  |
| 21 | 热释光剂量仪 | 1.热释光剂量仪性能要求： （1）量程：0.1μGy～10Gy （2）升温速率：1～30℃/s （3）加热时间：0～99s可设置 （4）加热方式：电加热 （5）加热温度：1-400℃ （6）工作温度：0～40℃ （7）相对湿度：≤90% （8）配有氮气接口：接入氮气时，可提高测量精度（提供氮气接口照片） （9）制冷技术：探头单元采用半导体制冷模式，恒温约15℃-20℃ （10）输出与显示：LED显示剂量编号、测量值、发光曲线和设置测量参数； 数字指示加热温度；检测数据可于小微打印机输出实时测量结果及编号；(提供实物证明图片） （11）自动扣除预设本底，操作简便。 （12）配套有三种不同的加热盘，可测量多种类型热释光探测器，如玻璃管、圆片、方片及粉末等。 （提供加热盘实物照片） （13）与不同材料的热释光探测器配合，可设置四种模式的量程。可测范围0.01μGy(μSv)~9.999Gy(Sv)。提供菜单界面照片证明 2.个人剂量监测数据处理软件系统性能要求： （1）可由热释光测量仪接口传入数据； （2）数据库可与Excel兼容； （3）可接收条形码输入； （4）可实现数据、统计、分析、报告、报表功能； （5）数据库包括个人剂量监测所有信息，如人员编号、姓名、单位、性别、工种、佩戴日期、剂量； （6）可自动和手工扣除本底，可对不同单位、根据监测时间自动或手工设置不同的本底扣除； （7）可输入每周期不同的刻度系数； （8）自动计算，打印报告； （9）可手工设置剂量调查水平，根据佩戴时间不同自动选择超调查水平人员，形成报表； （10）有较好的缺失数据、异常数据、名义剂量的处理功能，报表中应剔除异常数据； （11）仪器配套数据处理系统：可提供与全国放射卫生信息平台外照射个人监测管理系统软件数据的导入，实现对接。 （12）可以通过软件直接打印人员条形码编码并且可以导出数据、在条码纸上或者导出的数据需有不少于：人员编码信息：单位名称、人员名称、人员编码、二维码等。 （13）把条形码打印机的驱动编辑进此热释光软件系统里，通过此热释光系统软件可以直接打印人员条码编码。 （14）自动出具四种检测评价报告（周期检测报告，大剂量报告，年度报告，统计报告）提供软件截图及报告模版 | 1 |  |  |
| 22 | 皮托管及微压计 | 1、手持便携，可测量气流总压和静压； 2、皮托管采用不锈钢材料；1.液晶显示，压力、压差、风速数字直读； 3、风速范围：0-50m/s； 4、压力范围：0- ±2000Pa； 5、过载能力：≤200%FS； 6、准确度等级：1.0级； 7、分辨率：1Pa； 8、仪器设有电量指示及温度显示功能； 9、配上皮托管可以直读风速和风压； 10、预热时间：5分钟。 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  | 110 | 570000元 |  |