克州人民医院白内障超声乳化仪、角膜内皮显微镜采购项目（二次）
技术参数

	序号
	名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	白内障超声乳化仪


	1套
	1、整机要求：具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切、电凝四项功能，配备轮车和自动升降。主机及配件出厂日期小于一年。

2、显示系统：高清彩色LCD触摸屏，中文显示，带语音确认功能

3、存储系统：可存储20位以上医生参数

4、液流系统：蠕动泵或文氏泵

5、最大流量：60CC/Min，步长为2CC、可提供线性与非线性两种选择

6、最大负压：≥650mmHg，步长为5mmHg，可提供线性与非线性两种选择

7、冷超声：可控制能量释放和间歇精确到2毫秒

8、超声模式：具备横向或纵向作用的超声方式

9、能量输出模式：具备连续、短脉冲、长脉冲、低能量脉冲、高能量脉冲等多模式组合、切换功能。

10、超乳手柄超声频率≥38KHz，纤细轻巧，坚固耐用

11、超乳针头可选19G、20G，两种及以上可选。

12、玻璃体切除可选20G、23G、25G玻切头

13、电凝可设置：线性、固定、爆破

14、脚踏无线连接，可设置功能：回吐、连续灌注、更改主模式、更改子模式

15、一键检测快速的一键式灌注/调谐，完成检测机器自动进入超声乳化模式

16、非零起始流速、负压和能量，可个性化设置非零起始值
17、配置要求：

1、主机1台

2、脚踏1部

3、操作手册（中英文）各一本

4、超声乳化手柄4支、注吸手柄4支，针头扳手4个.

5、20G30度直针头2盒（6个/盒）

6、20G灌注套和测试腔4盒（6个/盒）

7、0度注吸针头4个。

8、积液盒管道套装2盒（6个/盒）

9、23G前节玻切刀1盒（6个/盒）

10、电凝笔、电凝线各1个。
	

	2
	角膜内皮显微镜
	1套
	一、主机参数

1.照相范围：≥0.25 x 0.55mm

2.定位功能:具备自动追踪对准,半自动区域追踪对准，手动对准指示功能

3.放大倍数：≥254 x

4.角膜厚度测量范围：0.4mm-0.75mm

5.角膜测厚误差范围：厚度＜0.6mm,±0.01mm；厚度＞0.6mm,±0.025mm

6.分辨率：≥125线/mm

7.固视标点位：≥15点

8.全景模式：可拍摄中央，鼻侧，颞侧三张照片，自动拼成更大的细胞图像

9.图像存储：每眼5幅图像（共10幅图像）

10.内置显示屏：≥10.4英寸触摸控制屏

11.显示屏位置：非固定位置，角度可调

12.分析模式：全自动/手动

13.数据：CCT、N、MIN、MAX、AVG、CD、CV、HEX、SD

14.图表：彩色细胞多形化和细胞面积变化柱状图

15.内置打印机：热敏打印机

16.可与TV监视器、视频打印机、IMAGEnet等连接，实现系统操作。

17.主机及配件出厂日期小于一年。
二、工作站参数

1.设备所配备工作站电脑系国际知名品牌，四核以上处理器，1T以上硬盘，19寸以上液晶显示器，当前主流机型及配置。配备激光打印机。

2.采用的内皮细胞分析软件,该软件可以提供详尽的内皮细胞层的数据和信息,能进行复杂的数据管理和图像传输功能。可以建立中文的病人数据库。

3.配备适配的工作台及工作检查凳。
	


