## Sheet1
医疗设备采购（二包）
序号 | 申请 科室 | 设备名称 | 数量 | 单价 控制价 | 总价控制价 （万元） | 挂网参数 | 备注
1 | 手麻科 | 麻醉机 | 1 | 40 | 40 | 麻醉机技术规格 1配置需求：全能麻醉系统：x台 2技术规格：2.1工作条件及基本配件2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz2.1.3标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥150分钟（新电池）2.1.4 接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，4个辅助电源接口等2.1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配独立脚轮刹车2.1.6适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。2.1.7非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全2.1.8 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理2.2气源2.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源2.2.3具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%2.2.4快速充氧范围25 - 75 l/min。2.3流量计2.3.1全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) （总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)）2.3.2具备备用流量计2.3.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。2.3.4 可选配具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计2.3.5 可选配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min2.4挥发罐2.4.1 可选配第三个麻醉罐位2.4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。2.4.3首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml2.5呼吸回路2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转不小于30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求2.5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染2.5.3二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml2.5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端2.5.5低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障2.5.6可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作2.5.7具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激2.5.8标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换2.5.9具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。2.5.10呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）2.6呼吸机 2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式2.6.3潮气量设置范围：5ml-1500ml2.6.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O2.6.6呼吸频率：3-100次/分钟2.6.7吸呼比：4:1到1:82.6.8压力限制范围：10-100 cmH2O2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O2.6.10吸气暂停：OFF，5%-60% 2.6.11 呼吸机吸气阀峰值流速：170 L/min2.6.12上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 2.6.13具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。2.6.14可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期2.6.15 具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动2.7数字和波形监测2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示2.7.2彩色触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图2.7.3 电容触摸屏，支持手势操作2.7.3内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件2.7.4插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用2.7.5可升级配备插件：AG麻醉气体模块、EtCO2，标配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。2.7.6可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测2.7.7同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示2.7.8潮气量监测范围：0-2900ml2.7.9分钟通气量监测范围：0.1-100L/min3.产品认证3.1认证：通过CFDA及CE认证，入选《优秀国产医疗设备产品遴选目录》
2 |  | 防辐射服 | 4 | 3200 | 1.28 | 1.铅当量：前面≧0.35mmpb后背≧0.175mmpb；2.型 号：双面连体无袖、双面连体东西3.采用进口防护材料材料提供最近3个月内报关单，材料提供欧盟IEC61331-12014检测报告 4. 采用定制尼龙牛津布，浸渍双层防水涂层（防水指数>1000，提供检测报告），结实耐用（耐磨指数>10000提供检测报告），易于清洗，抗菌（提供抗菌报告）5.肩部带有柔软衬垫，让肩部舒适，设计符合人体工程学，可最大程度提高使用者的穿着舒适度6.尺码 大、中、小号可选（特殊规格可量身定制），多种颜色可选7.ISO9001,ISO13485，CE认证
3 |  | 高碗头圈 | 1 | 0.4 | 0.4 | 聚酯衬垫适用范围根据人的体形、利用特殊材料而专门设计制造，能更完善地固定病人的姿势，同时有缓解压痛，防止褥疮等作用。 成分聚酯衬垫系凝胶类产品，主要化学成份为聚亚氨酯。产品参数1 产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。2与人体组织具有良好的生物相容性，不会产生毒性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。3产品阻燃性能佳。4采用无毒无害材质。5产品可透过X射线。6产品防水性能好，防水等级为PX8级。7有良好的耐候性，热老化温度可达93度。8通过ISO13485国际质量管理体系认证，CE认证。9采用模具一次性成型，规格控制精准，与人体贴合度高，保护性能高。 10凝胶是凝固胶体，不导电，无流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。11既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态；12不蓄热，可防止褥疮的产生。13清洁、消毒、维护保养简单方便可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。
4 |  | 胸垫 | 1
5 |  | 上肢凹型体位 | 1
6 |  | 半圆形垫 | 1
7 |  | 足跟垫 | 1
8 |  | 器械托盘架 | 1 | 0.03 | 0.03 | 1 不锈钢材质2 不＜40×60㎝3 上下可调动4 带滑轮
9 | 检验科 | 心梗三项检测仪 | 1 | 1 | 1 | 1、测试方法:采用干式免疫层析法2、测试项目:cTnI、NT-proBNP、CRP、D-Dimer、Myo、CK-MB、PCT、mAlb、CysC、β2-MG、 H-FABP、HbA1c、HCG+β等检测项目 3、最大测试速度:150T/H4、测试位：48个5、试剂位：3个（无需冷藏）6、样本类型：血清、血浆、全血或者尿液样本，支持微量采血（指尖血）。7、试剂储存条件：常温保存，无需冷藏。8、空白计数：仪器检测空白质控板电压必须小于100mV。9、线性：在0-3200 mV量程内仪器线性要求r≥0.95。10、重复性：仪器重复测量的变异系数CV≤2%。11、稳定性：仪器1小时内测量同一个浓度的质控卡电压变化应不超过±2%。12、加样系统：试剂项目自动识别、自动加样、自动混匀、自动扫描打印。13、质控：仪器对试剂项目进行自动质控，且所有项目都有质控试剂可不定期进行质控。14、显示器：10.4英寸液晶显示屏15、打印机：仪器自带打印机。16、打印纸规格：80*8017、机身尺寸：639mm（长）*562mm(宽）*728mm（高）18、软件：模块化、菜单式操作系统、兼容国外LIS、HIS系统
10 | 康复科 | 脑电仿生电刺激仪 | 1 | 8.25 | 8.25 | 1、双通道柜式机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作；（可提供相关证书）2、仪器双通道具4路电疗输出，2路磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。 3、电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用肢体调制中频电输出，主、辅极独立控制；4、磁疗帽有成人款和儿童款供选择； 5、磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器；儿童款磁疗帽有5个磁疗器；6、输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式；7、输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电刺激模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节；8、主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz；辅极基本频率：4000Hz±10%；9.1、主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 80mAp-p 为参照，实测 值可在 70～90mAp-p 范围内变化；9.2、辅极在模式 01～10 下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 72mAp-p 为参照，实测 值可在 62～82mAp-p 范围内变化；10、治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1；11、定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H；12、磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT；13、磁场频率为50Hz±2%；14、振动按摩强度四档可调:0V,10V,16V,27V；15、振动按摩频率四档可调:0Hz,2Hz,5Hz,10Hz；16、入选2011版国家中医药管理局推荐目录，可提供证明文件；
11 |  | 痉挛肌低频治疗仪 | 1 | 3.8 | 3.8 | 1、柜式一体机，7英寸彩色触摸屏加一键飞梭操控。（可提供相关证明文件）2、具有四组针插式电极输出和两组负压电极输出。3、处方选择:治疗仪具有10个默认处方和10个自定义处方。4、定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。5、输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。6、时间设定:时间范围为0～99min可调，单步长1min。7、波形参数a. 脉冲周期从0.5s～2s可调，单步长为0.1s，允差±10%；b. 脉冲宽度从0.1ms～2.0ms可调，单步长为0.05ms,允差±10%；c. 延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，单步长为0.1s,允差±10%；d. 输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 单步长为1 mA，最大输出值允差±15%。 8、负压吸引功能:输出负压0kPa～30kPa连续可调，最大负压值允差±10%。
12 | 内科 | 医用雾化吸入机 | 2 | 6 | 12 | 1)电源：~220V±22V 50Hz± 1Hz2)加热功率为700VA;3)超声振荡频率：2.0MHz ±10%；4)雾化率：≧180ml/h；5)加热温度：85±10%6)加热锅装水量：800ML7)过滤网直径：≤75um。 8)正常工作时的整机噪声：≤50dB（A计权）；9)治疗时间：5-30分钟(可调）；10)包装尺寸：42cmx25cmx44cm；11)机器尺寸：38cm*36cm*20cm12)重量：5KG13)低水位提示装置：当雾化器水槽内无蒸馏水时，机器可自动停机；14)连续工作时间：在常温下采用交流电源供电时，可连续工作4小时；15)等效体积粒径分布：直径1um-8um的雾粒所占比例大于50%。 16)中位粒径：雾粒的中位粒径为6.5um，误差不超过±25%。测量时溶液成分为水，温度为24度，相对湿度为61%。17)专属配套耗材:硅胶面罩。
13 | 门诊 | 除颤仪 （公共场所） | 2 | 1 | 2 | 1.1.1整机重量（含电池）≤2.6kg1.1.2设备具备便携把手，具备高便携性1.1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击1.1.4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55 1.1.5工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟 1.1.6工作湿度范围至少满足 5% ～ 95% 非冷凝。1.1.7工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa） 1.2. 除颤性能1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿1.2.2输出能量：成人最大能量可支持360J1.2.3开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s1.2.4从开机到200J放电准备就绪用时＜7s1.3.除颤电极片1.3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。1.3.2有效期：≧5年。1.3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率1.3.4电极片上具有电极片粘贴方式示意图1.3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示1.3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示1.3.7可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量1.3.8提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。1.4. 电池1.4.1 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年1.4.2在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗1.4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下）1.5. 屏幕/操作1.5.1提供7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作 1.5.2 彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素1.5.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用1.5.4设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用1.5.5提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求1.5.6支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式1.5.7 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式1.5.8在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示1.6.数据传输和存储1.6.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告1.6.2具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音1.6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等1.6.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据1.7设备维护与自检1.7.1设备具有用户自检和设备自检功能。1.7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 1.7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态1.7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态1.8配置及相关要求： 1.8.1配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南。
14 | 皮肤科 | 皮肤镜 | 1 | 21 | 21 | 1、体表微观摄像机1.1、成像分辨率≥2592×1944，2048×1536，1600×1200，1280×960,640×480可调；1.2、像素≥500万像素；1.3、摄像机在光源距离皮肤2mm处，皮肤体表微观摄像机LED光源照度≥2000Lux；（提供检测报告）1.4、倍数范围：20X～220X连续可调，放大倍率支持无极变倍功能并具有倍率锁定功能，无需更换镜头；1.5、适配≥9种镜头支架，不仅支持不同皮损检测。更支持指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位；1.6、照明：内置LED高亮度光源；1.7、传感器：1/3" Color CMOS；1.8、成像视野范围：20倍：19.8X14.9mm；30倍：13X9.9mm；60倍：6.6X5mm；180倍：2.2X1.7mm；220倍：1.8X1.4mm；1.10、自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整； 1.11、自动/手动曝光，曝光时间可调；1.12、镜头拍摄口径25mm；1.13、镜头：采用光学/电子混合实时放大，镜头自带偏光功能，支持非偏振、偏振、浸润三种模式,偏振度80~100%，偏振角度0-90可任意调整；1.14、裸机机身净重不大于150g。2、医学影像管理与传输系统软件参数1、图像显示1.1实时动态高清晰数字图像显示，编写报告的整个过程中在后台同步显示；2、图像采集2.1采集图像、编写报告、打印预览在同一界面内完成。采用先进的按钮式直观窗口模式，以最少的操作和最快的速度完成检查；2.2提供图像暂存功能，病人多时可以优化处理，不至于积压等待；3、采集设置3.1可将动态图像导出成电脑专用的标准文件，在任意PC上进行回放，并可加入POWERPOINT中制作演示文档，方便教学与学术交流；4、分析功能4.1提供 “三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”、“模式法”、“CASH”6种模式21种分析方法；4.2“红绿灯”诊断提示功能； 4.3自动计算测量结果和诊断提示；4.4具有定标、测量功能，支持多种倍数定标功能，支持刻度尺显示；5、提供专家诊断图库对比功能；6、图像处理及报告编辑 6.1全面详尽的电子皮肤镜报告模版，模板根据不同分析方法自动切换。具有名词注释功能；6.2提供便捷的工具对术语、典型病例进行添删改维护，可以对术语、检查部位等内容无限制增添；6.3软件系统数据库、报告模板涉及病种包括：痣、黑素瘤、面部黑素瘤、肢端黑素细胞性皮损、非黑素细胞性肿瘤、色素减少性皮肤病、非色素性皮肤肿瘤、感染性皮肤病、红斑鳞屑性疾病、甲病、毛发等；涉及的疾病模板均符合“皮肤镜诊断专家共识”。配备皮肤病皮肤镜图谱数据库，并对疾病有详细的图像、文字描述；7、灵活的报告排版和打印 7.1系统自带报告示意图功能，将深奥的皮肤镜图像以简单示图的方式显示在报告单中，使得临床医生更加清晰明了的解读报告单。可对示意图进行箭头、颜色标识等标注； 7.2自定义打印格式的选择和存储；8、病历检索8.1提供多种统计检索项目，包括检查项目、分类、年龄、性别、申请科室、申请医生、检查医生、报告医生、病种等检索条件； 9、病历统计9.1检查工作量统计，包括检查医生工作量、报告医生工作量、科室工作量等；10、提供数据库倒出功能，完全代替病人登记簿，且将登记簿数字化。提供典型图片倒出倒入功能，方便医生调取有价值的图片；11、提供相关专利证书及软件著作权证书，提供整套设备的临床试验报告，临床试验结论:灵敏度、特异度不得低于95%。
15 |  | 冷热喷雾机 （皮肤和毛发护理器具） | 4 | 0.1 | 0.4 | "输入功率: ≤ 800W电源频率: 50/60Hz 额定电压: AC220V仪器尺寸: 高度可调109~134cm外包尺寸:83*37.5*20.5cm仪器重量: 3.7kg总重量: 5.2kg
16 |  | 光子嫩肤治疗仪 | 1 | 23 | 23 | 1、设备用途：适用于嫩肤、脱毛、治疗色斑和毛细血管扩张、消除痤疮炎症和改善痤疮凹陷性瘢痕。2、光头寿命:20万次脉冲3、波长：宽谱光500nm～1200 nm（多功能）；600nm～1200nm（脱毛）4、治疗切换模式：不用更换滤光片，一体化光头，直接仪器界面切换功能，省去更换滤光片时间。※※5、输出光能：最大能量≤25j/cm²6、光能量输出偏差：≤±5%仪器自带光头能量校准，光斑衰减查询功能※7、光斑面积：≥15mm×50mm(脱毛)；≥10mm×50mm（嫩肤祛斑）※8、光学系统：双光学系统，独立工作的双探头，保证治疗便捷性 9、脉冲宽度：最宽脉宽≤25ms※10、重复频率：1HZ11、脉冲输出方式：单脉冲、多脉冲两种模式12、能量输出：避免传统IPL单一强脉冲能量及不均匀脉冲能量输出.仪器能查询到光头衰减具体数值，保证治疗过程中光头能量输出稳定性。13、冷却方式：半导体制冷，水循环冷却
合计：113.16