（5包）参数
	序号
	产品名称
	产 品 参 数
	单位
	数量

	1
	全自动血液分析
	[bookmark: _Hlk74736788]1、检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。
2、血常规和CRP检测为一体机设备，可同时检测血常规五分类、CRP项目。
★3、血液分析报告参数：血液分析报告参数≥28个，三维散点图≥2个。
4、体液分析报告参数≥5个。
★5、检测速度：CBC＋DIFF ≥105个样本/小时。
6、样本混匀方式：静脉血和末梢全血分别采用两套不同的混匀系统，保证末梢血充分混匀，且用血量少。
7、用血量：末梢全血检测CD+CRP用血量≤40μl。
8、末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP检测，有急诊插入功能，预稀释检测以上项目用血量≤20μl。
9、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有体液分析三维散点图。
10、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。
★11、血液分析仪主机自带大屏幕彩色液晶触摸屏
12、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。
★13、可拓展连接糖化血红蛋白模块，实现全血一管通检测血常规、炎症及糖化血红蛋白。
14、可与原厂全自动形态学分析仪连接成血液分析流水线。
15、具备在线质控功能，实现市内质控室间化。
16、可设置自动复检和自动审核规则，提供装机用户名单以供核实。
17、提供原厂校准品及校准品溯源报告，具备RET校准品，以注册证为准。
设备质保期三年，三年内免费保养维修。
与医院LIS和HIS系统接口连接。
	台
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	2
	全自动血凝分析仪

	1、检测原理：可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。
2、测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ等。
3、最大速度：检测速度PT≥400 T/h。
4、综合速度：四项≥175T/h，五项≥150 T/h，六项≥150 T/h。
5、检测通道：8个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。
6、样本位：样本位≥60个，采用自动进样器连续加载进样。
7、样本扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。
8、样本量预检：自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。
9、样本质量核查：	对每个样本进行HIL质量核查；质量核查不消耗反应杯；凝块检测。
10、试剂位：≥29个冷藏试剂腔位，冷藏位具有旋转混匀功能。
11、封闭试剂仓：试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。
★12、试剂溯源：每个联杯试剂上配置RFID（射频识别），实现使用全流程的溯源管理。
★13、冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机2℃-8℃冷藏。
14、加样针	样本针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。
15、闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。
16、急诊检测：独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。
17、自动复检：独立自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。
18、反应杯：≥450个反应杯容量，倾倒式随时加载。
19、LED光源：LED持久光源，无需定期更换。
20、预约开关机：预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。 
★21、APTT纠正试验：支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。
22、声光报警：仪器三色顶灯，可远距离提示仪器状态信息，实现无人值守。
23、废液排放：支持废液直排。
24、质控体系：具有L-J 及Westgard 质控功能。
25、高原模式：支持≥4600米高原工况正常工作。
26、占地面积：≤0.56平方米。
设备质保期三年，三年内免费保养维修。
与医院LIS和HIS系统端口连接。
	[bookmark: _GoBack]台
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	全自动化学发光免疫分析仪
	1、基本功能：全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、清洗、读数及结果判断全过程实验
2、测定方法：磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）
3、分析方式;支持随机分析
4、检测速度:≥190测试/小时
5、仪器吸取样本后最快出结果时间:≤21分钟
6、仪器吸取样本后最慢出结果时间:≤40分钟
7、定标曲线稳定时间:≥28天
★8、仪器平台上有注册证试剂数量:≥100项；可进行高血压系列检测（肾素浓度检测，血管紧张素二，醛固酮，皮质醇，促肾上腺皮质激素系列检测），可进行肝纤维化系列（层黏连蛋白，三型前胶原蛋白，四型胶原蛋白，透明质酸），可检测异常凝血酶源，可检测抗核抗体IgG抗体、抗SS-A/Ro抗体IgG、抗SS-B抗体IgG、类风湿因子IgA/M /G抗体、抗心磷脂抗体IgA/G/M、抗β2糖蛋白I抗体IgA/G/M等。（须提供注册证）
9、校准品:试剂盒内自带各项目校准品。
★10、结核项目:可开展结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测。（须提供注册证）
11、进样模式:原试管装载，多种预稀释比例选择，具备急诊优先功能。
★12、可开展肝炎类项目:乙肝五项均为全定量检测，可开展戊肝抗体IgM抗体检测/IgG抗体检测、甲肝IgM抗体检测等十三项以上传染病指标。（须提供注册证）
13、可开展项目:优生优育病毒十项（TORCH）系列检测项目可开展数量≥10项。
★14、可开展项目:能够检测新型冠状病毒检测IgG和IgM抗体、新型冠状病毒抗原检测（须提供注册证）。
15、可开展呼吸道病毒项目:可检测肺炎支原体IgM抗体检测，肺炎支原体IgG抗体检测，肺炎衣原体IgM抗体检测，甲型流感病毒IgM抗体检测，乙型流感病毒IgM抗体检测，呼吸道合胞病毒IgM抗体检测，腺病毒IgM抗体检测，柯萨奇病毒IgM抗体检测，嗜肺军团菌IgM抗体检测，肠道病毒71型IgM抗体检测等。
设备质保期三年，三年内免费保养维修。
与医院LIS和HIS系统端口连接。
	台
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	荧光免疫定量检测仪
	功能配置及技术参数：
1、 测试方法：采用干式免疫层析法。
2、 测试项目：cTnI、高敏cTnI、cTnT、NT-proBNP、BNP、cTnI/Myo/CK-MB、H-FABP、Lp-PLA2、D-Dimer、PCT、CRP、IL-6、SAA、HBP、RF、ASO等检测项目，大于等于42项检测项目提供注册证书。
3、 最大测试速度：150T/H4。
4、 测试位：≥48个。
5、 试剂位：≥3个（无需冷藏）。
6、 样本类型；血清、血浆、全血、尿液、末梢。
7、 首个检测结果时间：最快10分钟出结果，crp出结果3min。
8、 试剂储存条件；常温保存，无需冷藏。
9、 空白计数：仪器检测空白质控板电压必须小于100mV。
10、 线性：在0-3200 mV量程内仪器线性要求r≥0.95。
11、重复性：仪器重复测量的变异系数CV≤2%。
12、稳定性：仪器1小时内测量同一个浓度的质控卡电压变化应不超过±2%。
13、加样系统；试剂项目自动识别、一次性tip头自动加样、自动打印结果。
14、质控；仪器对试剂项目进行自动校准，且所有项目都有质控试剂可不定期进行质控。
15、 显示器：10.4英寸液晶显示屏。
16、 打印机；仪器自带打印机。
17、 打印纸规格：80mm*80mm。
18、 机身尺寸：≥639mm（长）*562mm(宽）*728mm（高）。
19、信息化数据管理系统；拥有实时样本管动态全程跟踪功能；接口软件能够与医院现有LIS和HIS系统连接。
设备质保期三年，三年内免费保养维修。
	台
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	生物安全柜

	功能配置及技术参数：
1、 安全柜基本参数：
（1） 分类：B2型，100%外排。
（2） 外部尺寸：≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm。
（3） 内部尺寸：≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。
（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）。
（5） 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s 平均吸入口风速：0.53±0.025m/s 。
（6） 系统排风总量：1270 m3/h。
（7） 额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）。
（8） 噪音等级：≤67dB（A）。
（9） 照明：≥1000lx。
（10） 过滤效率：送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%
（11）使用人数：1-2人。
2、生物安全性：
（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105。
（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次
（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。
设备质保期三年，三年内免费保养维修。
	台
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	UPS

	智慧星系列在线式UPS,具备完善的检测、保护功能；体积小、重量轻、工作效率高。人性化设计的监控软件，方便地对UPS实现集中监控及远程监控。采用LED和LCD显示面板，用户可直观了解UPS的运行状态。
三进三出在线式（输入380V输出380V）
1.全智能型双变换在线式结构；
2.电源输入端采用功率因数校正技术（PFC）使输入功因数可以达到0.99以上
3.无论在市电模式或电与电之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行可靠性
4.超宽广的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供完善保护；
5.接近90%的满载运转效率，轻松实现节能环保，有效减少电费的支出；
6.强大的过载能力，110-125%的负载可正常运行10分钟，125-150%负载可正常运行1分钟；
7.具有输出短路保护功能；
8.完善的EMC电磁兼容设计，给您的设备提供一个干净的电力环境；
9.微机控制：创新的软件程序控制方式，可靠性高；
10.开机自诊断功能；
11.冷启动功能；
12.自动开关机功能；
13.标配RS232通讯接口，具有SNMP插槽，可实现UPS远程监控功能，通过TCP/IP或Internet进行UPS网络远程监控；
14.N+1并联冗余设计：采用数字控制技术，轻松实现并联扩容和并联冗余功能；
15.在市电和设备之间提供供电全自动无缝切换供电。
输入
额定电压：380VA±25%三相+N+地线
电压范围：305-478-VAC
旁路电压范围：380VA±25%
频 率：46HZ-54HZ or56HZ-64HZ
功率因数：≥0.99@额定电压（100%负载）
谐波失真：＜3%
输出
电 压：3x380V /400V /415V(3ph+N
频率范围（同步校正）：46HZ-54HZ@50HZ系统或56HZ-64HZ@60HZ系统
频率范围（电池模式）：50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1
浪涌比率：3:1（最大）
功率因数：0.9
波形失真：≤2%THD（线性负载）≤5%THD（整流总谐波）
转换时间
交流到直流：0ms
逆变至旁路：0ms
波 形：纯正弦波
效率
整机效率：市电模式≥95%，电池模式≥92%
过载能力：110-125%的负载可正常运行10分钟，125-150%负载可正常运行1分钟
电池
电池类型：阀控密封免维护电池12V，续电30分钟 
电池数量：16-20可调整，32只64只96只等
额定直流电压：±192V-380V 可调28-32只 默认为12V32只 
充电时间：9小时充至90%
警告
电池模式：每4秒响一次
电池电量低：每1秒响一次
过载：每0.5秒响一次
错误：连续蜂鸣
噪音
噪音：＜58Dba 
环境
湿度 温度：0-95%RH@0-40℃（不结露）
控制管理
RS-232/485/SNMP可选USB：支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008Windows7/8,Linux,Unix,andMAC 兼容发电机输入 
可选SNMP:电池管理支持SNMP管理与网络管理
设备质保期三年以上，三年内免费保养维修。
	台
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	超低温冷冻储存柜

	功能配置及技术参数：
1、规格：有效容积≥390L，单门，立式； 
2、箱体材料：优质结构钢板，表面耐腐蚀，易清洁； 
3、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便； 
4、温度控制：高精度温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃；
5、尺寸要求：宽度≤800mm；
6、保护功能：具备开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； 
7、屏显功能：≥7英寸LCD液晶触摸屏，显示精度0.1℃，动态显示运行温度、设定温度、电压值、环境温度、报警状态、时间等参数信息；
8、报警模式：具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、电池电量低报警、系统故障等声光报警； 
9、制冷系统：高效压缩机，低噪音风机，节能高效；
10、数据存储与导出：标配USB数据导出接口，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，可保存温度数据≥10年； 
11、蓄电池：配置大容量电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电； 
12、安全控制：双锁结构设计,自带暗锁，可用挂锁，保证用户存储物品安全性，可选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别；
13、箱体保温：高性能航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥130mm,保温板厚度≥20mm，绝热保温效果好； 
14、储存容量：2英寸标准冻存盒可存储≥300个，2ml标准冻存管≥30000支；
15、制冷工质：无氟环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准；空载降温时间：
16、25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤300分钟； 
17、断电回温时间：25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥170min；
18、测试孔：箱体侧面标配≥2个温度测试孔，方便测试温度； 
19、可连接WiFi，具备样本存取管理系统、温度数据表格、使用人、数据曲线查阅功能，数据格式加密功能，留言板功能； 
20、万向脚轮+固定脚设计，移动、固定更方便。 
21、整机原厂免费质保：五年。
设备自带双锁。
	台
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	医用冷藏冷冻箱

	功能配置及技术参数：
1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。 
2、样式：立式，双门。 
3、有效容积：≥300L（冷藏≥186L、冷冻≥114L）。 
4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥700*640*1826 。
5、内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏为≥600*510*657,冷冻为≥500*460*535 。
6、净重/毛重（KG）：≥87/95 。
7、内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。 
8、箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 
9、无CFC 聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度≥50mm, 冷冻室保温层厚度≥100 mm。 
10、有带钥匙的锁门装置 。
设备质保期三年，三年内免费保养维修。
冷链系统端口连接。自带双锁。
	台
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	尿液化学分析仪

	功能配置及技术参数：
1、项目(十项或十一项可选)：PH值、亚硝酸盐、蛋白质、尿比重、维生素C、隐血、葡萄糖、胆红素、尿胆素原、酮体、白细胞共11项。
2、测量原理：用球面积分仪测量反射率。
3、测量波长：550nm、620nm、720nm。
4、★测量速度：≥600/小时。
5、测量光源：高效长寿发光管。
6、进样方式：具有试纸条自动感应进样，废试纸条自动收集功能。
7、屏幕显示：设有中英文操作界面；显示全部测量数据、测量时间、数值及打印输出。
8、储存功能：可储存2000个标本数据，供随时翻阅。
9、反应时间：单条反应时间60秒，连续进样反应时间6秒。
10、故障诊断：仪器具有自诊功能，误操作和错误类别均有提示。
11、自动校对：具有开机自动校对功能，不需额外校正。
12、试纸灵敏度调整：具有对某一检测项目或全部项目进行灵敏度微调的功能。
13、进样感应灵敏度调整：可根据使用环境不同而调节进样感应灵敏度。
14、报告方式：可选择报告半定量浓度或+/-系统，单位可选择SI单位、传统单位，并可注明异常值
设备质保期三年，三年内免费保养维修。
与医院LIS和HIS系统端口连接。
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	超净工作台
	功能配置及技术参数：
1.1 外部尺寸:≥1060mm×620mm×1850mm；
1.2 内部尺寸:≥935mm ×530mm×650mm；
1.3 过滤器尺寸：≥900mm×450mm×69mm；
1.4 额定功率：≥650W；
1.5 气流流速：0.30～0.45m/s；
1.6 紫外灯功率：≥20W；
1.7 LED日光灯功率：≥12W；
1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm；
1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；
1.10 噪音≤65dB(A)；
1.11 风机型号：转速:≥2460 RPM，流量：≥750 m³/h，功率90W；
1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；
1.13 照明：≥300lx；
1.14 毛重：≥185KG；
1.15 木包装外尺寸：≥1240mm ×900mm×1350mm；
1.16洁净等级：ISO5级（ISO Class5）；
2、 结构特点
2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；
2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；
2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；
2.4 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；
2.5 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；
2.6 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；
2.7 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；
2.8 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；
2.9 具有紫外灯、风机预约定时功能；
2.10 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；设备质保期三年，三年内免费保养维修。
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