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	设备
名称
	技术参数与要求
	数量
	单位

	1
	电休克治疗仪
	（1）适用于医疗单位对重度抑郁症精神病患者的电刺激治疗。
（2）电流通过大脑，引起意识丧失和痉挛或抽搐发作，具备两种以上治疗模式，同时具有监测、存储、打印的功能。
（3）恒定电流、双向、矩形脉冲；
（4）电流：允许调节或恒定电流强度参数范围：≤900mA；
（5）▲频率：10Hz-120 Hz，以5Hz为一增量；（需要提供证明材料）
（6）▲脉冲宽度：0.16 ms-1.0 ms；内置菜单具有超短脉冲，近超短脉冲或短脉冲可供用户选择，临床可进行精准治疗，给药以0.01ms调节治疗方案；
[bookmark: _Hlk23106728]（7）▲输出能量：0.2-189J；
（8）▲电荷输出范围：1.1-1009 MC；
（9）电压范围：≤400V自动调节；
（10）▲仪器自带单侧治疗设置模块，提供滴定法及超短刺激及整体刺激方案；
（11）刺激时间范围：0.05秒-8.0秒；
（12）四通道记录和打印：打印通道可选1通道打印、2通道打印、3通道打印、4通道打印且任意选择及改变监控参数的通道打印；
（13）视运感受器可以实时监测去极化血药浓度水平。
（14）刺激模式要求：单个旋钮控制或四旋钮控制；可一键式操作或四旋钮个性化操作，内置≥8个固定刺激方案。
（15）视觉提示：三色LED灯光提示；听觉提示：治疗警告音提示；
（16)储存功能：本身自带储存可重复打印治疗报告；
(17)▲仪器自带≥5.6英寸触摸型显示屏；实时监测、显示脑电图、心电图、视动感受波形、肌电图功能；并实时监测显示患者阻抗值，范围100-5000欧姆；（需要提供证明材料）
(18)抽搐强度的监测：范围从0~100%；
(19)具有电流调节装置的专利证书

	产品名称
	

	电休克主机设备1套 
EEG 监控通道 2个
ECG监控通道1个
EMG监控通道1个
OMS监控通道1个
	

	免费附件

	说明书（英文/中文）
	各1本

	教学U盘
	1个

	动力负载箱
	1个

	牙垫
	1个

	导电膏
	1瓶

	凹形刺激电极
	1对

	EEG安全电缆+导线（5根EEG）
	1套

	病人刺激电缆
	1条

	EEG 一次性电极垫片
	5包

	图形记录纸（每盒10卷）
	1

	电休克疗法中的临床问题
	1本

	患者和家属信息手册
	1本

	传感器盒
	1个

	可调节头带
	1条

	磨砂膏
	1瓶

	扁平刺激电极
	1对

	ECG/EMG安全电缆+导线（3根ECG+2根EMG）
	1套

	电源线
	1条

	ECG 一次性电极垫片
	15包

	保险丝
	2个

	OMS电缆
	1条
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	麻醉机
	[bookmark: OLE_LINK1]1、工作条件及基本配件
1.1、操作环境，温度：10至40℃，湿度：15至95%；
1.2、电源：220-240V，50Hz/60Hz；
▲1.3、后备电池使用时间：90分钟（可选配双节电池150分钟）；
1.4、机架：带大工作台测栏杆推车，两个抽屉；
1.5、适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。
2、气源
2.1、标配氧气单气源，可选氧气、空气双气源，氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源
2.2、具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25%；
2.3、快速充氧范围25-75 I/min。
3、流量计
3.1、机械流量计
4、挥发罐
4.1、标配单麻醉罐位，可选配双麻醉罐位；
▲4.2、标配一个同品牌高品质挥发罐，通过CE和FDA认证或NMPA(国家食品药品监督管理局），具备压力、流速和温度补偿；
5、呼吸回路
5.1、回路整体可徒手拆卸，一体化回路；
5.2、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染；
5.3、二氧化碳吸收罐，容积1500ml；
5.4、内置双流量传感器，分别在吸入端、呼出端；
5.5、低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以输出麻药浓度提供保障；
5.6、可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放回路，如Bain回路、T管等；
5.7、可选配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道刺激；
5.8、回路标配容积水杯，解决回路积水问题；
5.9、可选配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换。
6、呼吸机
6.1、气动电控呼吸机，全中文操作和显示；
6.2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，可选配压力控制模式、SIMV-VC、SIMV-PC、WIMV-VC；
6.3、潮气量设置范围：40-1500ml；
6.4、吸气压力设置范围：5-60 cmH2O；
6.5、呼吸频率：4-100次/分钟；
6.6、呼吸比:4:1到1:8；
6.7、压力限制范围：10到100cmH2O；
6.8、电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4到30cmH2O；
6.9、吸气暂停：0FF，5%-60%吸气时间。
6.10、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。
6.11、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄露造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
7、数字和波形检测
7.1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示；
7.2、≧7英寸彩色显示屏，可同时显示2通道波形；
7.3、可选配升级C02模块
7.4、潮气量检测范围：0到1500ml；
7.5、分钟通气量检测范围：0L/min到100L/min。
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