	序号              
	名称           
	规格型号/技术描述                                   
	单位   
	 数量        

	普通装修
	
	

	1
	墙体拆除
	 土建墙、及相关墙体拆除、新开门洞
	㎡
	92 

	2
	吊顶拆除
	
	㎡
	75 

	3
	加气块封堵原门洞
	加气块砌筑、含抹灰、收光面层
	㎡
	6.6 

	4
	轻钢龙骨隔墙
	墙体总厚度10CM，两面石膏板基层、面层为乳胶漆
	㎡
	104 

	5
	套装钢化玻璃门
	尺寸：900*2100；10mm钢化玻璃，含合页、门锁、把手
	樘
	10

	6
	型材门
	1900*3000mm；铝合金型材，含合页、门锁、把手
	樘
	2 

	7
	人脸识别门禁
	采用LCD 液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸;采用万广角宽动态摄像头，支持在暗光环境下识别；
	套
	2 

	8
	观察窗
	尺寸：1800*1500mm,钢化玻璃+不锈钢包边
	套
	1 

	9
	不锈钢踢脚线
	高度0.6CM
	m
	120 

	10
	PVC地板
	δ=2.2mm
	㎡
	129 

	11
	自流平水泥地面处理
	含专用界面剂处理、自流平水泥浆涂刷、找平、打磨等
	㎡
	129 

	净化装饰
	
	

	1
	净化专用彩钢硫氧镁夹心板（顶板）
	δ=50mm，含膨胀螺丝、丝杆等吊配件
	㎡
	75 

	2
	净化专用彩钢硫氧镁夹心板（墙板）
	δ=50mm
	㎡
	192 

	3
	吊配件
	丝杆、吊梁等
	㎡
	75 

	4
	彩钢板密封材料
	白色中性硅胶
	㎡
	267 

	5
	铝合金型材
	50槽铝
	m
	180 

	6
	铝合金型材
	内圆(贴片)
	m
	408 

	7
	铝合金型材
	50外圆（圆柱）
	m
	30 

	8
	铝合金型材
	35角铝 
	m
	24 

	9
	铝合金型材
	T字梁
	m
	18 

	10
	配套塑料阴角线
	
	m
	408 

	11
	中外三通
	
	个
	14 

	12
	净化观察窗（双层中空观察窗）
	1200*1200mm
	套
	7 

	13
	落地式-净化密封窗
	1200*2100mm
	套
	1 

	14
	医用单开钢制净化门
	50mm中空专用门料，门樘尺寸：900*2100mm（含观察窗）
	樘
	6 

	15
	医用双开钢制净化门
	50mm中空专用门料，门樘尺寸：1200*2100mm（含观察窗）
	樘
	2 

	16
	两门互锁（与钢质门配套）
	
	套
	3

	17
	传递窗
	不锈钢304；&=600*600*600mm
	台
	3 

	18
	压差表
	0-60pa/-60~60Pa
	个
	6

	19
	PVC地板
	δ=2.2mm
	㎡
	74 

	20
	自流平水泥地面处理
	含专用界面剂处理、自流平水泥浆涂刷、找平、打磨等；
	㎡
	74 

	通风空调设备部分
	
	

	1
	医用净化组合式送风机组
	风量:1900m3/h，空调制冷量12KW,制热量15KW，电加热：20KW，三相，380V，50HZ,，机组由：初效段+中效段+风机段+加热段+表冷段
	台
	1

	2
	医用净化组合式送风机组
	风量:1100m3/h，空调制冷量7.2KW,制热量10KW，电加热：20KW，三相，380V，50HZ,，机组由：初效段+中效段+风机段+加热段+表冷段
	台
	2 

	3
	自动控制
	模拟量模块，编程，组态，调试。
	套
	3

	4
	温湿度传感器
	
	套
	3

	5
	 触摸屏
	10寸触摸屏 
	套
	3

	6
	空气处理机组(排风机组）
	风量:1500m3/h，三相，380V，50HZ机组由：出风段+风机段
	台
	1 

	7
	铜管DN12.7
	
	米
	20

	8
	铜管DN19.05
	
	米
	20

	9
	铜管保温
	
	米
	40

	10
	排风机、空调外机水泥基础
	C20混凝土基础（不含防水）
	项
	4

	通风管道部分
	
	

	1
	高效送风口  GKF-15IA
	 额定风量：1500m³/h，冷板制作、静电喷塑、铝散流板小孔630×630×90(mm)，计数效率（H14）0.3μm≥99.995%，初阻力（Pa）≤200，终阻力（Pa）≤400，过滤效率≥99.99。
	套
	2 

	2
	高效送风口  GKF-10IA
	 额定风量：1000m³/h，冷板制作、静电喷塑、铝散流板小孔484×484×90(mm)，计数效率（H14）0.3μm≥99.995%，初阻力（Pa）≤200，终阻力（Pa）≤400，过滤效率≥99.99。
	套
	2 

	3
	高效送风口  GKF-5IA
	额定风量：500m³/h，冷板制作、静电喷塑、铝散流板小孔320×320×90(mm)，计数效率（H14）0.3μm≥99.995%，初阻力（Pa）≤200，终阻力（Pa）≤400，过滤效率≥99.99。
	套
	3 

	4
	手动对开多叶调节阀
	200x200,全开时阻力系数：＜0.4.  铝合金制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4%
	个
	6 

	5
	手动对开多叶调节阀
	320×200，全开时阻力系数：＜0.4.  铝合金制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4%
	个
	4 

	6
	手动对开多叶调节阀
	320×250，全开时阻力系数：＜0.4.  铝合金制作美观牢固，符合国标GB/T17213-1998。外部有调节风量的刻度指示，刻度误差小于等于±4%
	个
	4 

	7
	风管消声器制作安装
	微穿孔板消声器：出风口尺寸500*400mm，L=1000mm
	个
	1 

	8
	防雨百叶风口
	400×320mm(带防尘防虫网)，
	个
	1 

	9
	回风百叶风口
	400×320mm(带防尘防虫网)，
	个
	4 

	10
	回风百叶风口
	320×250mm(带防尘防虫网)，
	个
	3 

	11
	软连接
	500×400mm，材质同上
	个
	2 

	12
	软连接
	400×320mm，材质同上
	个
	1 

	13
	止回阀
	400*320mm
	个
	2 

	14
	镀锌铁皮风管
	δ＝0.5mm
	㎡
	84 

	15
	风管吊件
	
	㎡
	84 

	16
	B1级保温材料
	δ=20mm，发泡橡塑板,阻燃效果达到国家B1级标准
	㎡
	84 

	电气部分
	
	

	1
	成套配电箱
	配电箱 APS1

1.墙体嵌入式配电箱安装

1.成套配电箱安装  

2.端子板接线  

3.焊、压接线端子  

4.盘柜配线
	套
	3 

	2
	LED净化灯 
	1200*300mm
	套
	10 

	3
	LED净化灯 
	600*300mm
	套
	5 

	4
	灭菌灯配灯管（可升降）
	40w
	套
	21 

	5
	灭菌灯配灯管（可升降）
	20w
	套
	5 

	6
	单开
	250V 10A
	个
	20 

	7
	定时开关
	250V 10A
	个
	9 

	8
	单相二、三极插座
	250V 10A
	个
	55 

	9
	电缆线
	WDZ-YJV-4x50+1x16 mm²
	米
	100 

	10
	无卤低烟阻燃铜芯塑料电线
	WDZ-2.5mm²
	米
	600 

	11
	无卤低烟阻燃铜芯塑料电线
	WDZ-4.0mm²
	米
	1600 

	12
	信号线
	RV-VP 4*1.0mm2
	米
	50

	13
	镀锌桥架
	200*100*1.2
	米
	26 

	14
	镀锌钢管
	KBG-20
	米
	500 

	15
	接线盒
	86型
	个
	240 

	监控部分
	
	

	1
	高清彩色摄像头
	高清彩色摄像头，红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境支持ROI感兴趣区域增强编码采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高。
	台
	9

	2
	监控POE交换机
	名称:POE交换机；规格型号:16口
	台
	1 

	3
	专用视频液晶监视器
	专用视频液晶监视器；规格型号：32寸
	台
	1 

	4
	网络硬盘录像机
	网络硬盘录像机（4盘位）；规格型号：16路
	台
	1 

	5
	专用监控硬盘
	名称：专用监控硬盘；规格型号：8TB
	台
	3

	6
	机柜
	600*600*1200mm
	个
	1 

	7
	网线
	
	箱
	2 

	8
	镀锌桥架
	200*100*1.2
	米
	26 

	其他（PCR实验室所有网站信号线都不能落地）
	
	

	1
	给排水管安装辅材及配件
	通丝、卡箍、胶水等
	项
	1 

	酶免室
	
	

	1
	边台
	3000*750*800mm；全钢结构，实心理化板台面
	台
	1

	2
	洗眼器
	
	套
	1

	洗消室、污物暂存
	
	

	1
	边台
	900*750*800mm；全钢结构，实心理化板台面
	台
	1

	2
	pp水池
	550*450*290mm；pp材质 一体成型 耐有机溶剂
	套
	1

	3
	三联水咀
	全铜材质
	套
	1

	标本处理室
	
	

	1
	边台
	900*750*800mm；全钢结构，实心理化板台面
	台
	1

	2
	pp水池
	550*450*290mm；pp材质、 一体成型 、耐有机溶剂
	套
	1

	3
	三联水咀
	全铜材质
	套
	1

	办公室
	
	

	1
	文件柜
	900*400*1800mm全钢结构
	台
	4

	更衣室
	
	

	1
	更衣柜
	900*400*1800全钢结构
	台
	5

	2
	边台
	900*750*800mm全钢结构，实心理化板台面
	台
	1

	3
	pp水池
	550*450*290mm，pp材质、 一体成型 、耐有机溶剂
	套
	1

	4
	感应水龙头
	全铜材质
	套
	1

	质控室
	
	

	1
	边台
	4000*750*800mm，全钢结构，实心理化板台面
	台
	1

	2
	pp水池
	550*450*290mm，pp材质、 一体成型 、耐有机溶剂
	套
	1

	3
	三联水咀
	全铜材质
	套
	1

	PCR实验室
	
	

	1
	边台
	2500*750*800mm；全钢结构，实心理化板台面
	台
	1

	2
	边台
	800*650*800mm；全钢结构，实心理化板台面
	台
	4

	3
	小pp水池
	pp材质、一体成型、 耐有机溶剂
	套
	4

	4
	感应水龙头
	全铜材质
	套
	4

	5
	边台
	3000*750*800mm；全钢结构，实心理化板台面
	台
	3

	其它
	
	

	1
	塔式电源
	实验室专用
	套
	16

	2
	实验凳
	PP凳面，5星地脚
	套
	16

	3
	陶瓷拖把池
	
	套
	1

	4
	紧急喷淋
	
	套
	1

	备注：电气改造需满足站内及办公室所有设备负荷。


设备参数：

	序号              
	名称           
	规格型号/技术描述                                   
	单位             
	数量         

	1
	全自动血液核酸筛查系统
	1.检测方法
（扩增技术）

实时荧光 PCR 法

2.检测项目


适用于血站血液标本HBV-DNA、HCV-RNA、HIV1-RNA 和 HIV2-RNA(响应时需提供说明书复印件)的核酸筛查检测，最终可以直接提供单项病毒核酸检测结果。
3.检测模式
  

多标本混合检测模式和单标本检测模式

4.质量控制


试剂含内对照，参与整个核酸提取及扩增过程，能监控每个反应孔的有效性，避免假阴性。

5.检测灵敏度


单人份检测灵敏度（95%置信区间）HBV-DNA≤5IU/ml单人份检测灵敏度

HCV-RNA≤10IU/ml

HIV-RNA(1+2)≤50IU/ml

（相关投标试剂的灵敏度以国家药监局批准的产品说明书的标示灵敏度为准）。

6.液体分配系统要求


采用气动置换原理，每个加样通道可独立编程；具备电容感应和压力感应探测、凝块探测、Tip头探测等功能。

7.★移液通道数


不低于独立4通道移液单元。

8.设备自动化

全自动核酸提取自动完成样本信息录入、混养、提取、扩增体系构建等、扩增设备实现样本的扩增和检测整个过程。

9.移液通道要求

移液通道采用压力传感器和电容传感器双重液面探测技术，不仅可探测液面高度，还可识别吸、放液过程中吸空、漏吸少吸、遇到凝块堵塞的现象；

10.防污染功能
仪器具备多重防污染设计，如“紫外线照射装置、空气过滤装置、带滤芯的枪头、防漏滴功能、防滴托盘”等。
11.★核酸检测试剂基本要求

提供近三年任一年参加国家卫生健康委临检中心血液筛查核酸检测室间质评，并取得合格证书（扫描件上传）。

12.检测样本类型


检测试剂适用于血清、血浆。

13.★核酸提取技术要求

磁珠法提取技术。

14.配套设备

旋涡振荡器2个、掌式离心机3个、移动紫外消毒车3个、加湿器2个。
15.随机配送2300人份核酸试剂，（安装、调试、性能验证）。

16.检测速度
单套系统模式下一批次处理量不少于160 个样本，处理时间不大于6小时。

17.扩增检测光源
使用长寿命LED灯；

18.扩增检测方式


可同时检测不少于5种荧光通道。
19.核酸设备与血站现有的管理信息系统进行数据对接，接口由中标方承担，实现核酸标本结果的接收、读取、发布，并将数据传输到血站信息化管理系统中。
	台
	1

	2
	核酸检测信息系统软件
	设备连接
提供与国内、国际主流NAT检测设备的接口程序；

支持国内、国际主流的NAT检测设备和试剂。

检测模式
支持单检、混检和特殊标本筛选等多种检测模式。

NAT标本筛选
提供标本交接、标本筛选功能。

NAT结果登记
结果文件自动或手工读取、解析；

结果有效性自动判定；

混样或拆分检验结果自动判定；

本次检验结果判定；

错误格式标本记录并提醒。

NAT结果复合
中间结果自动识别复合；

拆分结果最终发布。

NAT结果发布
血液检测结果总评；

检验结果全面利用。

统计分析
NAT结果明细；

NAT结果统计；

NAT报告单；

总评结果明细等统计分析。

兼容性：投标人提供的核酸检验管理信息系统与采购人目前使用的《血站标准化管理信息系统》实现无缝链接。
	套
	1

	3
	全自动开盖机
	1.适用试管类型：


直拔式试管，旋拔式试管

2.适用试管规格：

5ml或8ml等规格试管

3.试管开盖速度：

≥1200个/小时

4.采用仿生功能设计


仿手工旋转模式开盖

5.可以智能适应试管管径，无需人工调整设备参数即可顺利完成自动开盖工作。

6.一键式操作，无人值守，确保标本及操作人员的安全，标本处理完成后自动声音提醒。

7.采用单个开盖模式，杜绝交叉污染的可能性。

8.系统能够自动识别试管架上是否有需要开盖的试管，如有则进行开盖作业，如没有则快速通过。

9.系统能够自动识别试管盖是否开启成功，如没有开启会自动多次重复开盖动作。

10.实时对运行状态进行监控，并对异常情况及时提醒与报警。

11.触摸式液晶显示器，对标本密封处理状态仿真指示，实时显示当前工作状态。
	台
	1

	4
	生物安全柜
	1.★分类：A2型，30%外排，70%循环

2.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s；

3.系统排风总量：500m³/h；

4.噪音等级≤67dB（A）；

5.照明≥1000lx；

6.过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%；
	台
	1

	5
	立式高压灭菌器
	1.容积:100L、功率：4400W、净重：80kg、内腔尺寸：Φ386x515mm。外形尺寸:640x550x980mm、提桶数1、提桶尺寸：Φ365×360设备使用年限：8年。

2.额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力，0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。2额定工作温度134℃，设计温度150℃，使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min保温温度45-60℃，保温时间0-99min具有快排和慢排两种排气方式。

3.电磁阀、压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，符合《立式蒸汽灭菌器》YY/T 1007-2018标准。
	台
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	不间断UPS电源
	220V输出\不小于6kVA 持续供电3小时

保质期3年
	台
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	不间断UPS电源
	220V输出\不小于3kVA 持续供电3小时

保质期3年
	台
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	医用洁净工作台
	1.额定功率：750 W；

2. 气流流速：0.30～0.45m/s；

3. 紫外灯功率：40W；

4. LED日光灯功率：16W；

5. 噪音≤65dB(A)；

6. 风机转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；

7.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

8. 照明：≥300lx；

9. 洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）

10. 洁净台分类：垂直层流、单面操作.
	台
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	实验室污水处理设备
	1.设备控制方式:全自动智能控制.

2.处理水质要求:综合污水排放标准，处理量≥1000L/D
排放标准符合GB8978-1996中的三级排放标准

3.处理污水类型为实验室污水废水。设备主机碳钢喷塑材质，尺寸：长*宽*高≤1500*700*1400mm。
4.进水收集水箱配置: PE材质，300L-可根据要求调整收集水箱体积
5.占地面积:4-6m²

6.电源:AC220V ，50Hz

7.设备运行总功率:小于等于2.0KW

8.工作方式:可24小时连续工作

9.地漏要求:房间布置一个DN100排水口一个地漏:

10.进水口径/出水口径:DN50/DN50

11.自来水进水要求:DN20自来水管预留

12.房间温度:5℃-45℃

13.设备采用：收集预沉淀装置+酸碱中和调节+气动紊流搅拌重金属捕捉反应池+气动紊流搅拌絮凝反应池+气动紊流搅拌助凝反应池+高效沉淀池+聚丙烯滤棉过滤+臭氧高级氧化催化反应池+石英砂活性多介质吸附+微滤+二氧化氯消毒。

14.利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守。

15.利用品牌PH计和高级计量泵精准控制投药量，并设有超声液感控制系统，数字显示，直观展现药剂量，并有酸缺料报警、碱缺料报警、螯合剂缺料报警、助凝剂缺料报警、消毒剂缺料报警、综合故障报警。
16.利用先进的曝氧装置，使水气接触充分，反应完全。

17.设备整体电泳喷塑一体化成型，防潮，防腐蚀，设备带有脚轮和万向轮，可移动可固定，便于维修保养。

18.污水设备控制，支持手机 APP 远程操控：通过手机/IPAD 等终端设备 7 天/24 小时全天候监控运行状态及远程访问操控主机；

19.支持多种通讯方式：多种通讯方式，包括 RS232、RS485、GSM、GPRS、TCP/IP、UDP 和以太网等，也可兼容 4G 网络；

20.设备可采用紫外线+臭氧消毒+二氧化氯消毒三重杀菌消毒功能，杀菌更广普，更高效，更彻底。
21配套使用药剂免费提供1年（柠檬酸/草酸，氢氧化钠片碱，聚丙烯酰胺，二氧化氯/次氯酸钠）。
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